Uživatelský manuál

SDS1000CML+/SDS1000DL+

Digitální osciloskop

UM0101A-E01A

SIGLENT TECHNOLOGIES CO,.LTD

SIGLENT

Prohlášení

Copyright © společnosti SIGLENT TECHNOLOGIES CO,.LTD. Všechna práva vyhrazena.

Obsah této příručky není dovoleno kopírovat, extrahovat a překládat

než to SIGLENT povolí.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ I

SIGLENT

Stručný úvod

Charakteristický:

● Hlasitost osciloskopu je skříňová a je přenosná

● 7” barevný TFT LCD displej

● 2 kanály, šířka pásma: 40 MHz-150 MHz

● Jedna vzorkovací frekvence v reálném čase je: 1 Gsa/s;

Ekvivalentní vzorkovací frekvence je 50GSa/s.

● Typy spouštění: Edge, Pulse, Video, Slope a Alternative

● Unikátní funkce digitálního filtru a funkce záznamu průběhu

● Automatické měření třiceti dvou parametrů a podpora všech měření

funkce.

● Referenční křivky dvou skupin a zachycení dvaceti skupin

křivky a dvacet skupin nastavení vnitřní funkce ukládání/vyvolání

a funkci ukládání/vyvolání USB flash disku.

● Typy kurzoru: Ruční režim, Režim sledování a Automatický režim.

● Zobrazení křivky kanálu a jeho FFT křivky na rozdělené obrazovce.

● Lze upravit intenzitu křivky a jas mřížky.

● Zobrazení nabídky ve formě vyskakovacího okna, které uživatelům usnadní

použij to.

● Styly zobrazení bohaté obrazovky: klasický, moderní, tradiční, stručný.

● Vícejazyčné uživatelské rozhraní.

● Podpora vícejazyčného systému online nápovědy

●Standardní rozhraní: USB Host, USB zařízení, LAN port

Standardní příslušenství:

● Sonda 1:1/10:1 (2 KS)

● Napájecí kabel, který odpovídá standardu cílové země

● Kvalifikovaná certifikace.

● CD (včetně počítačového softwarového systému EasyScopeX)

● Rychlý start

● USB kabel

II Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Obecné bezpečnostní shrnutí

Pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní opatření, abyste předešli zranění osob a předešli

poškození přístroje a jakýchkoli produktů k němu připojených. Abychom se vyhnuli potenciálu

nebezpečí, používejte prosím přístroj tak, jak je uvedeno.

Servisní postupy by měl provádět pouze kvalifikovaný technik

Aby nedošlo k požáru nebo zranění osob

Používejte správné elektrické vedení

Používejte pouze speciální napájecí vedení přístroje schválené místním státem.

Uzemněte přístroj

Přístroj se uzemní přes ochranný terra vodič elektrického vedení.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, musí být zemnící vodič připojen k zemi.

Před připojením vstupu nebo výstupu se ujistěte, že je přístroj správně uzemněn

terminály.

Připojte signální vodič správně

Potenciál signálního vodiče je roven zemi, proto signál nepřipojujte

drát na vysoké napětí. Nedotýkejte se odkrytých kontaktů nebo součástí.

Podívejte se na hodnocení všech terminálů

Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, prohlédněte si prosím všechna hodnocení a podepište pokyny

nástroj. Před připojením přístroje si prosím přečtěte návod

pečlivě, abyste získali více informací o hodnocení.

Nefunguje s podezřelými poruchami

Máte-li podezření, že došlo k poškození přístroje, obraťte se na kvalifikovaného pracovníka

servisní pracovníci to zkontrolují.

Vyvarujte se odkrytí součástí odkrytých obvodů nebo vodičů

Nedotýkejte se odkrytých kontaktů nebo součástí, když je napájení zapnuté.

Neprovozujte v mokrých/vlhkých podmínkách.

Nepracujte ve výbušném prostředí.

Udržujte povrch přístroje čistý a suchý.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ III

SIGLENT

Pokud je zařízení používáno způsobem, který výrobce neuvádí,

ochrana poskytovaná zařízením může být narušena.

Tento produkt byl testován podle požadavků CAN/CSA-C22.2 No.

61010-1, druhé vydání, včetně dodatku 1, nebo pozdější verze

stejný standard zahrnující stejnou úroveň požadavků na testování.

Nepoužívejte výrobek pro měření v rámci jiného měření

kategorie, jako CAT II, CAT III, CAT IV.

Zařízení nepoužívat pro měření na síťových obvodech, nepoužívat

zařízení pro měření napětí přesahuje rozsah napětí

popsat v návodu.

Mohou být použity pouze sestavy sond, které splňují specifikace výrobce

být použit.

Odpovědný orgán nebo provozovatel by si měl prostudovat návod k použití

zachovat ochranu poskytovanou zařízením. Pokud je zařízení používáno v

způsobem neurčeným výrobcem, ochrana poskytovaná

zařízení může být narušeno.

Jakékoli části zařízení a jeho příslušenství není dovoleno měnit popř

nahrazen, jinak než schváleným výrobcem jeho zástupce.

IV SDS1000CML+/SDS1000DL+ Uživatelská příručka

SIGLENT

Bezpečnostní termíny a symboly

Termíny použité na nástroji. Na nástroji se mohou objevit výrazy:

NEBEZPEČÍ: Označuje zranění nebo nebezpečí, ke kterému může okamžitě dojít.

VAROVÁNÍ: Označuje zranění nebo nebezpečí, které nemusí nastat okamžitě

přihodit se.

POZOR: Označuje potenciální poškození přístroje nebo jiné

může dojít k majetku.

Symboly použité na přístroji. Na přístroji se mohou objevit symboly:

Nebezpečné ochranné varování Zemní napájení

Napěťový uzemňovací spínač

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ V

SIGLENT

Obsah

Stručný úvod ................................................ ...................................................... ..II

Kapitola 1 Nehoda ................................................ ................................................... 1

1.1 Shoda informací na panelu a displeji .................................................. ................ 2

1.2 Kontrola funkce ................................................ ...................................................... .. 5

1.3 Sonda ................................................ ...................................................... ................ 7

1.3.1 Bezpečnost sondy ................................................ ...................................................... .. 7

1.3.2 Nastavení útlumu sondy ................................................ ............................. 7

1.3.3 Kompenzace sondy ...................................................... ...................................... 8

Kapitola 2 Funkce Pokyny a provoz ................................................ ..........9

2.1 Nabídka a ovládací tlačítko ................................................ ............................................. 10

2.2 Konektor ................................................ ...................................................... ............. 12

2.3 Automatické nastavení ................................................ ...................................................... ............. 13

2.4 Výchozí nastavení ................................................ ...................................................... ......... 14

2.5 Univerzální knoflík ................................................... ...................................................... ..... 15

2.6 Vertikální systém ................................................ ...................................................... ...... 15

2.6.1 Kanál CH1, CH2 ................................................. ............................. 16

2.6.2 Použití vertikálního knoflíku „Position“ a knoflíku „Volt/div“ ................................... 21

2.6.3 Matematické funkce................................................. ............................................. 21

2.6.4 Použití Ref ................................................. ...................................................... ..... 27

2.7 Horizontální systém ................................................ ...................................................... 29

2.7.1 Horizontální ovládací knoflík................................................ ................................ 30

2.7.2 Zóna okna ................................................ ................................................ 30

2.8 Systém spouštění ................................................ ...................................................... ...... 32

2.8.1 Zdroj signálu ................................................ ................................................ 33

2.8.2 Typ spouštění................................................ ...................................................... 34

2.8.3 Spojka ...................................................... ...................................................... ...... 47

2.8.4 Pozice ................................................................ ...................................................... ....... 47

2.8.5 Sklon a úroveň ................................................ ................................................. 48

2.8.6 Pozastavení spouštění................................................................ ............................................. 49

2.9 Systém získávání signálů ................................................. ............................................ 50

2.10 Zobrazovací systém ................................................ ...................................................... .... 56

2.10.1 Formát XY ................................................ ...................................................... 59

2.11 Systém měření ................................................ ...................................................... .. 60

2.11.1 Měření měřítka ................................................ ...................................... 60

2.11.2 Měření kurzoru ...................................... ................................. 60

2.11.3 Automatické měření ...................................................... ...................................... 66

2.12 Úložný systém ................................................ ...................................................... .... 72

2.13 Systém nástrojů ................................................ ...................................................... ......85

2.13.1 Stav systému ................................................ ............................................ 88

2.13.2 Jazyk ................................................. ...................................................... .. 88

2.13.3 Vlastní kalibrace................................................................ ............................................ 89

2.13.4 Autotest ................................................ ...................................................... ....... 90

2.13.5 Aktualizace systémového softwaru ...................................................... ................... 92

2.13.6 Vyhovění/neúspěšné ................................................ ...................................................... ..... 92

2.13.7 Záznam průběhu ................................................. ...................................... 96

2.13.8 Záznamník ................................................. ...................................................... ... 99

2.13.9 Dálkové ovládání................................................................ ...................................... 102

2.14 Funkce online nápovědy ...................................... ............................................. 107

Kapitola 3 Výzvové zprávy a odstraňování problémů ...................................... 108

VI SDS1000CML+/SDS1000DL+ Uživatelská příručka

SIGLENT

3.1 Výzvové zprávy: ................................................. ............................................ 108

3.2 Odstraňování problémů................................................................ ...................................................... .. 110

Kapitola 4 Servis a podpora ................................................ ............................. 112

4.1 Udržovat souhrn ................................................ ................................................ 112

4.2 Kontaktujte SIGLENT ................................................... ................................................. 113

Dodatek A: Výchozí nastavení ................................................ ...................................... 114

Příloha B: Denní údržba a čištění ................................................. ............... 116

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ VII

SIGLENT

Kapitola 1 Nehoda

Digitální osciloskop řady SDS1000CML+ /SDS1000DL+ je mini typ a

přenosné stolní přístroje, které by mohly být použity pro měření jako GND

Napětí.

Tato kapitola ukazuje, jak provádět následující úlohy:

◆ Náhoda panelu a informací na displeji

◆ Jednoduchá kontrola funkcí

◆ Odpovídající koeficient útlumu sond

◆ Kompenzace sondy

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 1

SIGLENT

1.1 Shoda informací panelu a zobrazení

1.1.1 Přední panel

Je důležité, abyste porozuměli přednímu panelu DSO, než jej začnete používat. The

následující obsah je stručný úvod k funkci předního panelu, což je

užitečné seznámit se s provozem SDS1000CML+/SDS1000DL+

Série digitálních paměťových osciloskopů v krátkém čase.

Osciloskopy poskytují snadno použitelný přední panel pro pohodlí uživatelů

ovládání, panel obsahuje knoflíky a tlačítka. Existuje seznam pěti popelavých

tlačítka jako provozní tlačítka nabídky na pravé straně obrazovky. Můžete nastavit

různé možnosti aktuální nabídky na základě nich. Ostatní tlačítka jsou funkční

tlačítka; můžete vstoupit do různých nabídek funkcí nebo získat danou funkci

uplatnění na jejich základě.

Obrázek 1.1-1 Přední panel řady SDS1000CML+

2 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

č. Popis č. Popis

1 Tlačítko napájení 10 Oblast ovládání spouštění

2 Zapnutí/vypnutí nabídky 11 Kompenzace sondy

3 Univerzální knoflík 12 Horizontální ovládací oblast

4 Nabídky funkcí 13 Ext Trigger Terminal

5 Výchozí nastavení 14 Vertikální ovládací oblast

6 Tlačítko Nápověda 15 Vstupní terminál kanálu

7 Single Trigger 16 Print key

8 Ovládání Run/Stop 17 Softkey menu

9 Automatické nastavení 18 USB Host

1.1.2 Zadní a boční připojení

Následující obrázky ukazují místa připojení zadního a bočního panelu.

Obrázek 1.1-2 Zadní a boční panel SDS1000CML+

1. Rukojeť

2. Vstupní svorka střídavého napájení

3. Konektor zařízení USB

4. Výstupní konektor Pass/Fail

5. Port LAN

6. Uzamykací otvor

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 3

SIGLENT

1.1.3 Uživatelské rozhraní displeje

Obrázek 1.1-3

1. Logo produktu

Siglent je registrovaná ochranná známka naší společnosti.

2. Stav spouštění

Ozbrojený. Osciloskop získává data před spuštěním. Všechny spouštěče jsou ignorovány

v tomto stavu.

Připraveno. Všechna data před spuštěním byla získána a osciloskop je připraven

přijmout spoušť.

Trig'd. Osciloskop zaznamenal spoušť a získává data po spuštění.

Stop. Osciloskop přestal získávat data o průběhu.

Auto. Osciloskop je v automatickém režimu a snímá křivky v

absence spouštěčů.

Skenovat. Osciloskop nepřetržitě sbírá a zobrazuje údaje o průběhu

režim skenování.

3. Značka USB Host připojen.

4. Paměť průběhu

Zobrazte polohu aktuálního průběhu v paměti

oscillsocpe.

5. Poloha spouště.

Otočením ovladače HORIZONTAL POSITION upravte polohu spouštění

4 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

průběh.

6. Ukažte port LAN.

Indikuje, že je připojen port LAN.

Indikuje, že port LAN je odpojen.

7. Zobrazte symbol kanálu.

8. Odečet ukazuje frekvenci spouštěcího signálu.

9. Odečet zobrazuje hodnotu úrovně spouštění a typ spouštění.

10. Odečet ukazuje zpoždění spouštění křivky.

11. Odečet ukazuje nastavení hlavní časové základny.

12. Ikona ukazuje nastavení kanálu.

13. Ikona ukazuje pozici offsetu kanálu.

14. Ikona ukazuje pozici spouštěcí úrovně

1.2 Kontrola funkce

Až zkontrolujete, zda osciloskop může fungovat hladce, prosím

fungovat následovně:

1. Zapněte osciloskop.

Stiskněte „DEFAULT SETUP“ pro zobrazení výsledku autokontroly. Výchozí nastavení sondy

útlum je 1X.

Obrázek 1.2-1

2. Nastavte přepínač na sondě do polohy 1X a připojte sondu ke kanálu 1 na sondě

osciloskop. Chcete-li to provést, zarovnejte štěrbinu v konektoru sondy s klíčem na

CH 1 BNC, zatlačte pro připojení a otočením doprava zajistěte sondu na místě.

Připojte hrot sondy a referenční vodič ke konektorům PROBE COMP

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 5

SIGLENT

Obrázek 1.2-2

3. Stisknutím tlačítka „AUTO“ zobrazíte frekvenci 1 kHz a přibližně 3V čtverec mezi špičkou a špičkou

vlna za pár sekund

Obrázek 1.2-3

4. Stiskněte dvakrát “CH1” pro zrušení kanálu 1, Stiskněte “CH2” pro změnu obrazovky

do kanálu 2, resetujte kanál 2 jako krok 2 a krok 3.

6 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

1.3 Sonda

1.3.1 Bezpečnost sondy

Ochranný kryt kolem těla sondy poskytuje ochranu před prsty

elektrický šok.

Obrázek 1.3-1

Připojte sondu k osciloskopu a připojte zemnicí svorku k zemi

než provedete nějaké měření.

Poznámka: ● Abyste předešli úrazu elektrickým proudem při používání sondy, držte prsty za sondou

kryt na těle sondy.

● Abyste předešli úrazu elektrickým proudem při používání sondy, nedotýkejte se kovových částí

části hlavy sondy, když je připojena ke zdroji napětí.

Připojte sondu k osciloskopu a připojte zemnící svorku

k zemi, než provedete jakékoli měření.

1.3.2 Nastavení útlumu sondy

Sondy jsou k dispozici s různými faktory útlumu, které ovlivňují vertikálu

stupnice signálu. Funkce Probe Check ověřuje, že útlum sondy

volba odpovídá útlumu sondy.

Můžete stisknout svislé tlačítko nabídky (jako je tlačítko CH 1 MENU) a vybrat

možnost Probe, která odpovídá útlumovému faktoru vaší sondy.

Poznámka: Výchozí nastavení pro volbu Probe je 1X.

Ujistěte se, že útlumový spínač na sondě odpovídá možnosti Sonda v

osciloskop. Nastavení přepínačů je 1X a 10X.

Poznámka: Když je přepínač útlumu nastaven na 1X, sonda omezuje šířku pásma

osciloskop na 6MHz (podle specifikace sondy). Chcete-li využít celou šířku pásma

osciloskopu, nezapomeňte nastavit přepínač na 10X

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 7

SIGLENT

1.3.3 Kompenzace sondy

Jako alternativní metodu ke kontrole sondy to můžete provést ručně

nastavení tak, aby odpovídalo vaší sondě vstupnímu kanálu.

Obrázek 1.3-2

1. Nastavte možnost útlum sondy v nabídce kanálů na 10X. Nastavte přepínač na

10X na sondě a připojte sondu ke kanálu 1 na osciloskopu. jestli ty

použijte hákový hrot sondy, zajistěte správné spojení pevným zasunutím hrotu

na sondu.

2. Připojte hrot sondy ke konektoru PROBE COMP~3V a referenci

vést ke konektoru PROBE COMP Ground. Zobrazte kanál a poté

stiskněte tlačítko „AUTO“.

3. Zkontrolujte tvar zobrazeného průběhu.

Překompenzováno pod

Kompenzováno správně kompenzováno

Obrázek 1.3-3

4. V případě potřeby upravte sondu. Opakujte podle potřeby.

8 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Kapitola 2 Funkce Pokyny a provoz

Chcete-li svůj osciloskop používat efektivně, musíte se naučit následující

Funkce osciloskopu:

◆ Nabídka a ovládací tlačítko

◆ Konektor

◆ Automatické nastavení

◆ Výchozí nastavení

◆ Univerzální knoflík

◆ Vertikální systém

◆ Horizontální systém

◆ Spouštěcí systém

◆ Systém získávání signálů

◆ Systém zobrazení

◆ Systém měření křivek

◆ Utility System

◆ Úložný systém

◆ Funkce online nápovědy

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 9

SIGLENT

2.1 Nabídka a ovládací tlačítko

Zobrazuje se jako následující obrázek:

Obrázek 2-1

■ Tlačítka kanálů (1, 2): Stisknutím tlačítka kanálu zapnete nebo vypnete daný kanál

a otevřete nabídku kanálů pro tento kanál. K tomu můžete použít nabídku kanálů

nastavit kanál. Když je kanál zapnutý, tlačítko kanálu svítí.

■ MATH: Stisknutím zobrazíte nabídku Math. K použití můžete použít nabídku MAH

osciloskopy Matematické funkce.

■ REF: Stisknutím zobrazíte nabídku Ref Wave. Tuto nabídku můžete použít k uložení a

vyvolání čtyř nebo dvou referenčních průběhů vnitřní paměti.

■ HORI MENU: Stisknutím zobrazíte horizontální nabídku. Můžete použít horizontální

pro zobrazení průběhu a přiblížení segmentu průběhu.

■ TRIG MENU: Stisknutím zobrazíte nabídku Trigger. Můžete použít nabídku Trigger

pro nastavení typu spouštění (Edge. Pulse, Video, Slope, Alternative) a spouštění

nastavení.

■ SET TO 50%: Stisknutím rychle stabilizujete tvar vlny. Osciloskop může

nastavte úroveň spouštění na polovinu mezi minimem a maximem

úroveň napětí automaticky. To je užitečné, když připojíte signál k

konektor EXT TRIG a nastavte zdroj spouštění na Ext nebo Ext/5.

10 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

■ FORCE: Pomocí tlačítka FORCE dokončete získávání aktuálního tvaru vlny

zda osciloskop detekuje spouštění nebo ne. To je užitečné pro Single

akvizice a normální režim spouštění.

■ SAVE/RECALL: Stiskněte pro zobrazení nabídky Save/Recall. Můžete použít

Nabídka Save/Recall pro uložení a vyvolání až 20 nastavení osciloskopu nebo křivek

ve vnitřní paměti (až 20 křivek) nebo na paměťovém zařízení USB (omezeno na

kapacita paměti USB zařízení). Můžete jej také použít k vyvolání výchozího továrního nastavení

nastavení, uložit data průběhu jako soubor oddělený čárkami (.CSV) a uložit

nebo vytiskněte zobrazený obraz křivky.

■ ACQUIRE: Stiskněte pro zobrazení nabídky Acquire. K tomu můžete použít nabídku Získat

nastavte režim vzorkování akvizice (vzorkování, detekce špiček, průměr).

■ MEASURE: Stisknutím zobrazíte nabídku parametrů měření.

■ KURZORY: Zobrazte nabídku kurzoru. Ovládací prvky vertikální polohy nastavují kurzor

pozici při zobrazení nabídky kurzoru a kurzory jsou aktivovány.

Po opuštění zůstanou kurzory zobrazené (pokud není možnost „Typ“ nastavena na „Vypnuto“)

nabídky kurzoru, ale nelze je upravit.

■ DISPLAY: Stisknutím otevřete nabídku Zobrazení. K tomu můžete použít nabídku Zobrazení

nastavit styly zobrazení mřížky a křivky a vytrvalost.

■ UTILITY: Stisknutím otevřete nabídku Nástroje. K tomu můžete použít nabídku Utility

konfigurovat funkce osciloskopu, jako je zvuk, jazyk, čítač atd. Můžete

také zobrazit stav systému a aktualizovat software.

■ DEFAULT SETUP: Stiskněte pro resetování nastavení osciloskopu na výchozí hodnoty

tovární konfigurace.

■ HELP: Vstup do systému online nápovědy.

■ AUTO: Automaticky nastaví ovládací prvky osciloskopu tak, aby vytvořily použitelné zobrazení

vstupních signálů.

■ RUN/STOP: Průběžně získává průběhy nebo zastavuje získávání.

Poznámka: Pokud je sběr křivek zastaven (pomocí RUN/STOP nebo SINGLE

tlačítko), ovládací prvek SEC/DIV rozšiřuje nebo komprimuje průběh.

■ SINGLE: Získá jeden tvar vlny a poté se zastaví.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 11

SIGLENT

2.2 Konektor

Obrázek 2-2

■ Kanálový konektor (CH1, CH2): Vstupní konektory pro zobrazení křivek.

■ EXT TRIG: Vstupní konektor pro externí zdroj spouštění. Použijte spoušť

Menu pro výběr zdroje spouštění „Ext“ nebo „Ext/5“.

■ Komponenta sondy: Výstup kompenzace napěťové sondy a zem. Použití

k elektrickému přizpůsobení sondy vstupnímu obvodu osciloskopu.

Poznámka: Pokud připojíte zdroj napětí k zemnící svorce, vy

může poškodit osciloskop nebo testovaný obvod. Vyhnout se

proto nepřipojujte zdroj napětí k žádným zemnicím svorkám.

12 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

2.3 Automatické nastavení

Digitální paměťové osciloskopy řady SDS1000CML+/SDS1000DL+ mají

Funkce automatického nastavení, která identifikuje typy křivek a automaticky je upraví

ovládací prvky pro vytvoření použitelného zobrazení vstupního signálu.

Stiskněte tlačítko AUTO a poté stiskněte tlačítko nabídky vedle

požadovaný tvar vlny následovně:

Obrázek 2-3

Tabulka 2-1 Nabídka funkce automatického nastavení:

Popis možnosti

(Vícecyklový sinus) Automatické nastavení obrazovky a zobrazení několika

cyc signál.

(Sinus s jedním cyklem) Nastavení obrazovky a automatického zobrazení jednoho cyklu

signál.

(Rising edge) Automatické nastavení a zobrazení doby náběhu.

(Sestupná hrana) Automatické nastavení a zobrazení času sestupu.

(Undo Setup) Způsobí, že osciloskop vyvolá

předchozí nastavení.

Automatické nastavení určuje zdroj spouštění na základě následujících podmínek:

● Pokud má více kanálů signály, vyberte kanál se signálem s nejnižší frekvencí.

● Nebyly nalezeny žádné signály, zobrazí se kanál s nejnižším číslem, když bylo nastaveno automatické nastavení

vyvolal

● Nebyly nalezeny žádné signály a nejsou zobrazeny žádné kanály, osciloskop zobrazuje a používá

kanál 1.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 13

SIGLENT

Tabulka 2-2 Automatické nastavení položky funkce

Nastavení funkcí

Režim získávání Upraven na vzorkování

Formát zobrazení YT

Display Type Nastavte na Dots pro video signál, nastavte na Vectors

pro FFT spektrum; jinak beze změny

Vertikální spojka Upraveno na DC nebo AC podle vstupu

signál

Limit šířky pásma vypnutý (plný)

V/div Upraveno

Nastavitelnost VOLTS/DIV Hrubá

Signál invertovaný Vypnuto

Horizontální poloha Střed

S/div Upraveno

Typ spouště Edge

Zdroj spouštění Automaticky detekuje kanál, který má vstup

signál

Sklon spouště stoupá

Režim spouštění Auto

Spouštěcí spojka DC

Minimum pozastavení spouštění

Úroveň spouštění nastavena na 50 %

2.4 Výchozí nastavení

Osciloskop je při expedici z výroby nastaven pro normální provoz.

Toto je výchozí nastavení. Chcete-li toto nastavení vyvolat, stiskněte tlačítko DEFAULT SETUP.

Možnosti, tlačítka a ovládací prvky, které změní nastavení po stisknutí tlačítka

Tlačítko DEFAULT SETUP, viz příloha B.

Tlačítko DEFAULT SETUP neresetuje následující nastavení:

● Možnost jazyka

● Uložené referenční soubory křivek

● Uložené soubory nastavení

● Kontrast displeje

● Kalibrační data

14 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

2.5 Univerzální knoflík

Obrázek 2-5 Univerzální knoflík

Univerzální knoflík můžete použít s mnoha funkcemi, jako je nastavení

Holdoff time, pohyb kurzorů, nastavení šířky pulzu, Nastavení Video Linage,

upravte horní a dolní frekvenční limit, upravte masky X a Y, když

pomocí funkce pass/fail atd. Můžete také otočit knoflík “Universal” na

upravit polohu uložení nastavení, průběhů, obrázků, kdy

uložení/vyvolání a výběr možností nabídky.

2.6 Vertikální systém

Vertikální ovládání může být použito pro zobrazení průběhu, korekci měřítka a

pozice.

Knoflík Volt/div

Vertikální poloha

Knoflík

Obrázek 2.6-1

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 15

SIGLENT

2.6.1 kanál CH1, CH2

Tabulka 2-1 Nabídka funkcí CH1, CH2 1:

Úvod do nastavení možností

DC DC prochází jak AC, tak DC složky

vstupní signál.

Vazba AC AC blokuje stejnosměrnou složku vstupu

signál a zeslabuje signály pod 10 Hz.

GND GND odpojí vstupní signál.

Omezuje šířku pásma, aby se snížilo zobrazení

Na

hluk; filtruje signál, aby se snížil šum a

BW limit

jiné nežádoucí vysoké frekvence

Vypnuto

komponenty.

Vybírá rozlišení knoflíku Volts/Div

Hrubý Hrubý definuje sekvenci 1-2-5.

Volty/Div

Fine Fine mění rozlišení na malé kroky

mezi hrubými nastaveními.

1X,5X

Nastavte tak, aby odpovídala typu sondy, kterou jste

10X, 50X

Pro zajištění správných vertikálních odečtů použijte sondu.

100X,

500X, 1000X

Další stránka Stránka 1/3 Vstup na druhou stránku nabídky.

Tabulka 2-4 Nabídka funkcí CH1, CH2 2:

Pokyny pro nastavení možností

on Zapněte funkci invertování.

Invertovat

off Vypne funkci invertování.

Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do „Digitálního filtru

Digitální filtr

menu.“ (Viz tabulka 2-5)

Další stránka Stránka 2/3 Vstup na druhou stránku nabídky.

Tabulka 2-5 Nabídka funkcí digitálního filtru:

Úvod do nastavení možností

On Zapněte digitální filtr.

Digitální filtr

Off Vypněte digitální filtr.

Nastavení jako LPF (Low Pass Filter).

Nastavení jako HPF (High Pass Filter).

Typ

Nastavte jako BPF (pásmový filtr).

Nastavení jako BRF (Band Reject Filter).

Upper_limit Otáčením ovladače “Universal” nastavte horní limit.

Lower_limit Otáčením ovladače “Universal” nastavte spodní limit.

Zpět Návrat do hlavní nabídky digitálního filtru.

16 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Nastavení kanálů CH1, CH2

Každý kanál má své vlastní samostatné menu. Položky se nastavují samostatně

podle každého kanálu.

1. Výběr spojky

Vezměte si například CH1; testovaný signál je sinusový signál se stejnosměrným proudem

výchylka:

● Stiskněte „CH1“→„Coupling“→„AC“, nastavte režim AC párování. Blokuje DC

složku vstupního signálu.

● Stiskněte „CH1“ → „Coupling“ → „DC“, nastavte režim DC párování. Jak DC, tak

AC komponenta by mohla být zablokována.

● Stiskněte „CH1“→„Coupling“→„GND“, nastavte do režimu GROUND. Odpojí se tím

vstupní signál.

Nastavte na DC

Spojka

Obrázek 2.6-2

Stav DC

2. Omezení šířky pásma

Vezměte si například CH1; testovaný signál je pulzní signál s vysokým

frekvenční ráz:

● Stiskněte „CH1“→„BW Limit“→ „On“, nastavte šířku pásma Limited na otevřený stav. The

vysokofrekvenční složka, která je vyšší než 20 MHz překáží.

● Stiskněte „CH1“ → „BW Limit“ → „Off“, nastavte omezenou šířku pásma na zavřený stav,

Frekvenční složka v testovaném signálu může projít.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 17

SIGLENT

Nastavte BW

na 20 MHz

Obrázek 2.6-3

Symbol limitu BW

3. Upravte citlivost

Vertikální nastavení měřítka má dva režimy Hrubý a Jemný, Vertikální rozsah citlivosti

je stupnice 2mV/div~10V/div.

Vezměte si například CH1:

● Stiskněte „CH1“→„Volts/Div“→„Coarse“. Je to výchozí nastavení Volts/Div a to

provádí vertikální škálování v sekvenci 1-2-5 kroků od 2mv/div, 5mv/div,

10 mv/div až 10v/div.

● Stiskněte „CH1“→„Volts/Div“→„Fine“. Toto nastavení změní vertikální na malou

kroky mezi hrubými nastaveními. Bude užitečné, když potřebujete upravit

vertikální velikost průběhu v plynulých krocích.

Nastaven na

Hrubý

Obrázek 2.6-4

18 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

4. Nastavení útlumu sondy

Abyste mohli seřadit koeficient útlumu, musíte odezvu v kanálu

provozní menu. Pokud je koeficient útlumu 10:1, měl by vstupní koeficient

být nastaven na 10X, takže chyba informací o voltech/div a měření měření

by mělo být zakázáno.

Vezměte si například CH1, když používáte sondu 100:1:

● Stiskněte „CH1“ → „Probe“ → „100“

Sonda

Útlum

Faktor

Obrázek 2.6-5

Stav 50X

5. Invertování průběhů

Vezměte si například CH1:

● Stiskněte „CH1“→Další stránka“ strana 1/3“ →„Invertovat“→„Zapnuto“:

Obrázek 2.6-6

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 19

SIGLENT

6. Použití digitálního filtru

Stiskněte „CH1“→„Další stránka 1/3“→ „Filtr“, zobrazte nabídku digitálního filtru. Vybrat

„Typ filtru“, poté vyberte „Upper Limit“ nebo „Lower Limit“ a otočte „Universal“

knoflík pro jejich nastavení.

● Stiskněte „CH1“→„Další stránka 1/3“→ „Filtr“ →„Vypnuto“. Vypněte digitální filtr

funkce.

Obrázek 2.6-7

● Stiskněte „CH1“→ „Další stránka 1/3“→ „Filtr“ → „Zapnuto“. Zapněte digitální

Funkce filtru.

Obrázek 2.6-8

20 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

2.6.2 Použití vertikálního ovladače „Position“ a ovladače „Volt/div“

■ Vertikální knoflík „POSITION“.

1. Pomocí vertikálních knobů „POSITION“ posuňte průběhy kanálu nahoru nebo dolů

na obrazovce. Rozlišení tohoto tlačítka je různé podle vertikálního měřítka.

2. Když upravíte vertikální polohu křivek kanálů, vertikální

informace o poloze se zobrazí v levé dolní části obrazovky. Například

"Posl voltů = 24,6 mV".

3. Stisknutím vertikálního ovladače „POSITION“ nastavte vertikální polohu na nulu.

■ Ovladač „Volts/div“.

1. Pomocí knobů „Volts/div“ ovládejte, jak osciloskop zesiluje resp

zeslabuje zdrojový signál kanálových křivek. Když otočíte „volty/div“

knoflík, osciloskop zvětšuje nebo zmenšuje vertikální velikost průběhu

obrazovka vzhledem k úrovni země;

2. Když stisknete knoflík „Volt/div“, můžete přepínat mezi možností „Volt/div“

„Hrubé“ a „Jemné“. Vertikální měřítko je zajištěno krokem 1-2-5 v

Hrubý. Zvyšte ve směru hodinových ručiček, snižte proti směru hodinových ručiček. V jemném režimu

Knoflík mění stupnici Volts/Div v malých krocích mezi hrubými nastaveními.

Zvyšte ve směru hodinových ručiček, snižte proti směru hodinových ručiček.

2.6.3 Matematické funkce

Matematika ukazuje výsledky po operacích +,-,*, / a FFT CH1 a CH2.

Stisknutím tlačítka MATH zobrazíte matematické operace tvaru vlny. zmáčkni

Dalším tlačítkem MATH odstraníte zobrazení matematického průběhu.

Tabulka 2-6 Nabídka funkcí MATH:

Úvod do nastavení funkcí

Matematika funguje mezi zdroji signálu

Operace +、-、*、/、FFT

CH1 a CH2.

na Invertujte průběh MATH.

Invert Vypněte funkci MATH Invert.

vypnuto

Upravte vertikální polohu matematiky

průběh pomocí univerzálního knoflíku.

Upravte rozsah matematiky

průběh pomocí univerzálního knoflíku.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 21

SIGLENT

Tabulka 2-7 Instrukce funkce MATH

Úvod do nastavení provozu

+ CH1+CH1 Křivka CH1 přidá křivku CH2.

Průběh kanálu 2 se odečte

CH1-CH2

z průběhu kanálu 1.

-

Průběh kanálu 1 se odečte

CH2-CH1

z průběhu kanálu 2.

* CH1*CH2 Kanál 1 násobí Kanál 2.

CH1/CH2 Kanál 1 rozděluje kanál 2.

/

CH2/CH1 Kanál 2 rozděluje kanál 1.

FFT Rychlá Fourierova transformace.

Obrázek 2.6-9 Matematický průběh

1. FFT spektrální analyzátor

Proces FFT matematicky převádí signál v časové doméně na jeho frekvenci

komponenty. Režim Math FFT můžete použít k zobrazení následujících typů

signály:

● Analyzujte vlnu humoru v napájecím kabelu.

● Otestujte humorný obsah a zkreslení v systému

● Zobrazte šum ve zdroji stejnosměrného napájení

● Otestujte odezvu filtru a pulzu v systému

● Analyzujte vibrace

22 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Tabulka 2-8 Nabídka funkcí FFT 1:

Úvod do nastavení možností FFT

Vyberte tento kanál jako zdroj FFT.

Zdroj CH1, CH2

Hanning Vyberte typy oken FFT.

Hamming

Okno

Obdélníkový

Černoch

1X Změní horizontální zvětšení

2x FFT displej.

FFT ZOOM

5X

10X

Další stránka Stránka 1/2 Vstup na druhou stránku nabídky FFT.

Tabulka 2-9 Nabídka funkcí FFT 2:

Úvod do nastavení možností FFT

Vrms Nastavte Vrms na jednotku vertikálního měřítka.

Měřítko

dBVrms Nastavte dBVrms na vertikální jednotku měřítka.

Split Display FFT křivka na poloviční obrazovce.

Zobrazit

Celá obrazovka Zobrazení křivky FFT na celé obrazovce.

Další stránka Stránka 2/2 Návrat na první stránku nabídky FFT.

Chcete-li použít režim Math FFT, musíte provést následující úkoly:

1. Nastavte zdrojový průběh (v časové doméně).

● Stisknutím tlačítka AUTO zobrazíte křivku YT.

● Otáčením vertikálního ovladače „POSITION“ přesuňte křivku YT do středu

vertikálně (nulové dělení).

● Otáčejte vodorovným ovladačem „POSITION“ pro umístění části tvaru vlny YT

které chcete analyzovat ve středních osmi částech obrazovky.

Osciloskop vypočítá spektrum FFT pomocí středů 1024 bodů

průběh v časové doméně.

● Otáčejte ovladačem „Volts/div“ a ujistěte se, že celý průběh zůstane na obrazovce

obrazovka.

● Otáčením ovladače „S/div“ nastavte požadované rozlišení ve spektru FFT.

● Pokud je to možné, nastavte osciloskop tak, aby zobrazoval mnoho cyklů signálu.

Chcete-li správně zobrazit FFT, postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko „MATH“.

2. Nastavte volbu „Operation“ na FFT.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 23

SIGLENT

3. Stiskněte tlačítko „Source“ pro výběr „CH1“ nebo „CH2“ podle vstupního signálu

kanál.

4. Podle Nyquistova zákona otáčejte ovladačem „S/div“ pro nastavení vzorkovací frekvence

(Tento parametr je zobrazen za parametrem časové základny) je nejméně

dvojnásobná frekvence vstupního signálu.

2. Zobrazení spektra FFT

Stisknutím tlačítka MATH zobrazíte nabídku Math. Pomocí možností vyberte

Zdrojový kanál, algoritmus okna a faktor zvětšení FFT. Můžete pouze zobrazit

jedno FFT spektrum najednou. V nabídce „Zobrazení“ můžete vybrat „Celá obrazovka“ nebo „Rozdělit“

možnost zobrazení průběhu FFT na celé obrazovce nebo zobrazení průběhu kanálu a jeho

FFT křivka na polovině obrazovky najednou.

Obrázek2.6-10 Funkce FFT

3. Vyberte okno FFT

Windows snižují spektrální únik ve spektru FFT. FFT to předpokládá

křivka YT se neustále opakuje. S integrálním počtem cyklů, YT

průběh začíná a končí na me amplitudě a nejsou zde žádné nespojitosti

tvar signálu Necelý počet cyklů ve tvaru vlny YT způsobuje

počáteční a koncové body signálu mají různé amplitudy. Přechody mezi

počáteční a koncový bod způsobují nespojitosti v signálu, který zavádí

vysokofrekvenční přechodové jevy.

Podle testovaných možností a speciality zdroje se ujistěte, že okno

musíte použít.

24 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Tabulka 2-10 Instrukce okna FFT

Obsah testu Window Speciality Satisfied

Nejlepší frekvence Symetrické přechodové děje popř

rozlišení, nejhorší výbuchy.

rozlišení velikosti. Sinusové vlny se stejnou amplitudou

Rectangulr Toto je v podstatě s pevnými frekvencemi.

stejně jako žádné okno. Širokopásmový náhodný šum s

se mění poměrně pomalu

spektrum.

Lepší frekvence, horší sinus, periodické a

přesnost velikosti úzkopásmový náhodný šum.

Hanning než obdélníkový. Asymetrické přechodné děje popř

Hamming Hamming má mírné praskliny.

lepší frekvence

rozlišení než Hanning.

Nejlepší velikost, nejhorší jednofrekvenční průběhy,

Černoch

frekvenční rozlišení. najít harmonické vyššího řádu.

4. Zvětšení a umístění FFT spektra

Můžete zvětšovat a používat kurzory k měření ve spektru FFT.

Osciloskop obsahuje možnost „FFT Zoom“ pro horizontální zvětšení, stiskněte

toto tlačítko pro výběr „1X“, „2X“, „5X“ nebo „10X“. Navíc se můžete i otáčet

knob „Universal“ pro horizontální zvětšení tvaru vlny FFT v krocích 1-2-5. Na

zvětšit svisle; můžete otáčet ovladačem „Volts/div“.

5. Měření FFT spektra pomocí kurzorů

Na spektrech FFT můžete provést dvě měření: velikost (v dB) a

frekvence (v Hz). Velikost je vztažena k 0 dB, kde 0 dB se rovná 1 VRMS.

Pomocí kurzorů můžete provádět měření s jakýmkoli faktorem přiblížení. (Odkazují na

kurzorová míra 2.11.2)

Použijte horizontální kurzory k měření amplitudy a vertikální kurzory k měření

frekvence.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 25

SIGLENT

Pokud do kanálu 1 vložíte sinusový signál, postupujte takto:

1. Změřte amplitudu FFT

1) Vložte sinusový signál do kanálu 1 a stiskněte tlačítko „AUTO“.

2) Stiskněte tlačítko „MATH“ pro vstup do nabídky „MATH“.

3) Stiskněte tlačítko volby „Operation“ a vyberte „FFT“.

4) Stisknutím tlačítka volby „Source“ vyberte „CH1“.

5) Stiskněte tlačítko CH1 pro zobrazení nabídky CH1.

6) Otáčením ovladače „S/div“ upravte vzorkovací frekvenci (alespoň dvakrát větší než

frekvence vstupního signálu).

7) Pokud se FFT zobrazí na celé obrazovce, stiskněte znovu tlačítko CH1 pro odstranění kanálu

zobrazení průběhu.

8) Stisknutím tlačítka „KURZOR“ vstoupíte do nabídky „Kurzor“.

9) Stisknutím tlačítka „Cursor Mode“ vyberte „Manual“.

10) Stisknutím tlačítka volby „Typ“ vyberte „Napětí“.

11) Stiskněte tlačítko volby „Zdroj“ a vyberte „MATH“.

12) Stiskněte tlačítko volby „CurA“; otáčením ovladače „Universal“ přesuňte kurzor A na

nejvyšší bod křivky FFT.

13) Stiskněte tlačítko volby „CurB“, otáčením ovladače „Universal“ posuňte kurzor B na

nejnižší bod průběhu FFT.

14) Amplituda (△T) se zobrazí v horní části levé obrazovky.

Obrázek 2.6-11

26 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

2. Změřte frekvenci FFT

1) Stiskněte tlačítko KURZOR.

2) Stisknutím tlačítka „Cursor Mode“ vyberte „Manual“.

3) Stisknutím tlačítka volby „Typ“ vyberte „Čas“.

4) Stisknutím tlačítka volby „Zdroj“ vyberte „MATH“.

5) Stiskněte tlačítko volby „CurA“, otáčením tlačítka „Universal“ posuňte kurzor A

do nejvyšší polohy průběhu FFT.

6) Hodnota CurA zobrazená v horní části levé obrazovky je FFT highs

frekvence. Tato frekvence by měla být stejná jako frekvence vstupního signálu.

Obrázek 2.6-12

2.6.4 Použití Ref

Referenční řízení ukládá průběhy do energeticky nezávislé paměti průběhů. The

referenční funkce bude dostupná po uložení tvaru vlny.

Tabulka 2-11 Nabídka funkce REF:

Úvod do nastavení možností

CH1,CH2, Vyberte zobrazení tvaru vlny, které chcete uložit.

Zdroj CH1 vypnutý

CH2 vypnuto

REFA Vyberte referenční místo pro uložení nebo

REFB vyvolání tvaru vlny.

Uloží zdrojový tvar vlny do zvoleného

Uložit

referenční místo.

REFA on Vyvolá referenční křivku na obrazovce.

REFB off Vypněte referenční průběh.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 27

SIGLENT

Stisknutím tlačítka Ref zobrazíte nabídku „Referenční křivka“.

Obrázek 2.6-13

Operační krok:

1. Stiskněte tlačítko nabídky „REF“ pro zobrazení nabídky „Referenční křivka“.

2. Stisknutím tlačítka volby „Source“ vyberte kanál vstupního signálu.

3. Otáčením vertikálního ovladače „POSITION“ a ovladače „Volt/div“ upravte

vertikální polohu a měřítko do vyhovujících poloh.

4. Stisknutím třetího tlačítka volby vyberte „REFA“ nebo „REFB“ jako místo uložení.

5. Stiskněte tlačítko volby „Uložit“.

6. Stisknutím spodního tlačítka volby vyberte „REFA On“ nebo „REFB On“.

vyvolat referenční průběh.

Obrázek 2.6-14

28 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

2.7 Horizontální systém

Jak je vidět na obrázku, v oblasti HORIZONTAL je jedno tlačítko a dva knoflíky.

Knoflík S/div

Horizontální

polohovací knoflík

Obrázek 2.7-1

Tabulka 2-12 Nabídka funkcí horizontálního systému SDS1000CML:

Možnost Popis nastavení

Zapněte tuto funkci hlavní časové základny

Na

zobrazení průběhu na horní polovině obrazovky

a zobrazení křivky časové základny okna zapnuto

Zpožděno

spodní polovinu obrazovky současně.

Vypněte tuto funkci, která zobrazuje pouze hlavní

Vypnuto

křivka časové základny na obrazovce.

Nastavte hloubku paměti na normální.

Normální

MemDepth Nastavte hloubku paměti na dlouhou hloubku paměti

Long Mem

abyste získali více bodů tvaru vlny.

Poznámka: Pokud nastavíte hloubku paměti na normální režim, bude hloubka paměti 40 kpts

Pokud nastavíte hloubku paměti na režim Long Mem, bude hloubka paměti 2 Mpts

Detailní specifikace MemDepth:

Memory Samping Short

Režim kanálu Dlouhá paměť

Paměť hloubkové frekvence

Jednokanálový 1Gsa/s 40 kpts Žádná podpora

500MSa/s

Jeden kanál 20 kpts 2Mpts

nebo nižší

Dvojité 500MSa/s

20 kpts 1 MPs

Kanály nebo nižší

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 29

SIGLENT

2.7.1 Horizontální ovládací knoflík

Pomocí horizontálních ovládacích prvků můžete změnit horizontální měřítko a polohu

průběhy. Zobrazení vodorovné polohy ukazuje čas reprezentovaný

střed obrazovky s použitím času spouštění jako nuly. Změna horizontály

stupnice způsobí, že se tvar vlny roztáhne nebo smrští kolem středu obrazovky.

■ Horizontální knoflík „POSITION“.

1. Upravte horizontální polohu všech kanálů a matematických křivek (pozice

spouště vzhledem ke středu obrazovky). Rozlišení tohoto ovládání

se liší podle nastavení časové základny.

2. Když stisknete vodorovný ovladač „POSITION“, můžete nastavit vodorovnou polohu

pozici na nulu.

■ Knoflík „S/div“.

1. Pomocí pro změnu horizontálního časového měřítka pro zvětšení nebo stlačení tvaru vlny.

Pokud je sběr křivek zastaven (pomocí tlačítka RUN/STOP nebo SINGLE), otočte

knob S/div pro rozšíření nebo stlačení tvaru vlny.

2. Vyberte horizontální čas/dílek (faktor měřítka) pro hlavní čas nebo čas okna

základna. Když je povolena zóna okna, změní se šířka zóny okna o

změna časové základny okna.

■ Režim skenování displeje:

Když je ovladač SEC/DIV nastaven na 100 ms/div nebo pomaleji a režim spouštění je

nastaven na Auto, osciloskop přejde do režimu snímání skenování. V tomto režimu je

zobrazení průběhu se aktualizuje zleva doprava. Neexistuje žádná spoušť ani horizontála

řízení polohy křivek během režimu skenování.

2.7.2 Zóna okna

Použijte možnost Delayed k definování segmentu průběhu, abyste viděli více detailů. The

Nastavení časové základny okna nelze nastavit pomaleji než nastavení hlavní časové základny.

Otočením ovladačů Horizontal Position a SEC/DIV můžete zvětšit nebo zmenšit

průběhy v zóně okna.

„M“ znamená hlavní časovou základnu, „W“ znamená časovou základnu okna. Je to také šipka na

měřítko nahoře pro zobrazení vertikální polohy.

30 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Pokud chcete detailně zobrazit část průběhu, postupujte takto:

(1) Stiskněte tlačítko „HORI MENU“ pro vstup do „Horizontální nabídky“.

(2) Otáčejte ovladačem „S/div“ pro změnu měřítka hlavní časové základny.

(3) Stisknutím tlačítka volby „Zpožděno“ vyberte „Zapnuto“.

Obrázek2.7-2

(4) Otáčením ovladače „Horizontal Position“ (upravte polohu okna) vyberte

okno, které potřebujete, a křivka rozšířeného okna zobrazí

spodní polovinu obrazovky současně.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 31

SIGLENT

2.8 Systém spouštění

Spoušť určuje, kdy osciloskop začne získávat data a zobrazovat a

průběh. Když je spoušť správně nastavena, osciloskop se konvertuje nestabilně

displeje nebo prázdné obrazovky do smysluplných křivek.

V oblasti Trigger jsou tři tlačítka a jeden knoflík. Viz obr. 2-29:

Knoflík LEVEL

Obrázek 2.8-1

■Tlačítko „TRIG MENU“: Stiskněte tlačítko „TRIG MENU“ pro zobrazení „Trigger

Jídelní lístek".

■ Ovladač „LEVEL“: Ovladač LEVEL slouží k nastavení odpovídajícího napětí signálu

spouštěcí bod za účelem vzorkování. Stisknutím ovladače „LEVEL“ můžete nastavit úroveň spouštění na

nula.

■ Tlačítko „SET TO 50 %“: Pomocí tlačítka „SET TO 50 %“ stabilizujte tvar vlny

rychle. Osciloskop může nastavit úroveň spouštění tak, aby byla přibližně v polovině mezi

minimální a maximální úrovně napětí automaticky. To je užitečné, když jste

připojte signál k EXT TRIG BNC a nastavte zdroj spouštění na Ext nebo Ext/5.

■ Tlačítko „FORCE“: Použijte tlačítko FORCE k dokončení aktuálního průběhu

zjištění, zda osciloskop detekuje spouštění nebo ne. To je užitečné pro

SINGLE akvizice a normální režim spouštění.

■ Pre-trigger/Deayed trigger: Data před a po spuštění spouštění

poloha je obvykle nastavena na vodorovný střed obrazovky, na celou obrazovku

zobrazit 6dílná data předběžného spouštění a zpožděného spouštění lze sledovat. Více

data předběžného spouštění a 1s zpožděného spouštění lze zjistit nastavením

horizontální pozice.

32 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Tato funkce je velmi užitečná, protože můžete vidět události, které vedly ke spuštění

bod vše napravo od spouštěcího bodu se nazývá posttrigger informace

množství dostupného rozsahu zpoždění (informace před spuštěním a po spuštění).

v závislosti na zvolené rychlosti rozmítání.

2.8.1 Zdroj signálu

Můžete použít možnosti Trigger Source pro výběr signálu osciloskopu

používá jako spouštěč. Zdrojem může být jakýkoli signál připojený ke kanálu BNC, ke

EXT TRIG BNC nebo AC napájecí vedení (dostupné pouze se spouštěči Edge).

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 33

SIGLENT

2.8.2 Typ spouště

Rozsahy mají pět typů spouštění: Edge, Video, Pulse, Slope a

Alternativní.

■ Edge Trigger

Použijte Edge triggering pro spouštění na hraně vstupního signálu osciloskopu u

spouštěcí práh.

Tabulka 2-13 Nabídka funkce Edge Trigger:

Možnost Nastavení Vysvětlete

Se zvýrazněnou hranou, vzestupnou nebo sestupnou hranou

Typ Edge

vstupní signál se používá pro spouštění.

CH1 Spouští na kanálu bez ohledu na průběh nebo ne

Zobrazí se CH2.

Nezobrazuje spouštěcí signál; možnost Ext

používá signál připojený k EXT TRIG

EXT

BNC na předním panelu a umožňuje rozsah úrovně spouštění

Zdroj -1,2V až +1,2V.

Stejné jako možnost Ext, ale zeslabuje signál o a

EXT/5 faktor pět a umožňuje rozsah spouštěcí úrovně +6V

na -6V. Tím se rozšíří rozsah úrovně spouštění.

Tato volba používá signál odvozený z výkonu

Linka AC Line jako zdroj spouštění; spouštěcí spojka je nastavena na

DC a spouštěcí úroveň na 0 voltů.

Trigger on Náběžná hrana spouštěcího signálu.

Trigger on Sestupná hrana spouštěcího signálu.

Sklon

Spoušť na vzestupné hraně a sestupné hraně

spouštěcí signál.

Tento režim použijte, chcete-li nechat pořízení volný průběh

absence platného spouštěče; Tento režim umožňuje

Auto

nespouštěný, skenování průběhu při 100 ms/div nebo

pomalejší nastavení časové základny.

Tento režim použijte, pokud chcete vidět pouze platné

Režim

spouštěné křivky; když použijete tento režim,

Normální

osciloskop zobrazí tvar vlny až poté

první spoušť.

Když chcete, aby osciloskop získal jeden

Singl

křivky, stiskněte tlačítko „SINGLE“.

Nastavení Vstupte do „Nabídky nastavení spouštění“ (viz tabulka 2-14).

34 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Tabulka 2-14 Nabídka funkcí Nastavení spouštění

Možnost Nastavení Vysvětlete

Coupling DC Propouští všechny složky signálu

Blokuje stejnosměrné komponenty, zeslabuje signály

AC

pod 50 Hz.

Tlumí vysokofrekvenční komponenty

HF Odmítnout

nad 150 kHz.

Blokuje stejnosměrnou složku, zeslabuje

LF Odmítnout

nízkofrekvenční složky pod 7 kHz.

Holdoff Pomocí „univerzálního“ knoflíku nastavte holdoff

čas (s), zobrazí se hodnota pozastavení.

Holdoff Resetuje čas prodlevy na 100ns.

Resetovat

Návrat Návrat na první stránku „Hlavní nabídky spouštění“.

Obrázek2.8-2

Návod k obsluze:

1. Nastavte Typ

1) Stiskněte tlačítko „TRIG MENU“ pro zobrazení nabídky „Trigger“.

2) Stisknutím tlačítka volby „Typ“ vyberte „Okraj“.

2. Nastavte Zdroj

Podle vstupního signálu vyberte volbu stisknutím tlačítka „Zdroj“.

„CH1“, „CH2“, „EXT“, „EXT/5“ nebo „AC Line“.

3. Nastavte Slope

Stisknutím tlačítka volby „Sklon“ vyberte „ “, „ “ nebo „ “.

4. Nastavte režim spouštění

Stiskněte tlačítko volby „Trigger mode“ a vyberte „Auto“, „Normal“,

"Singl".

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 35

SIGLENT

Auto: Křivka se obnovuje vysokou rychlostí bez ohledu na spouštění

je podmínka splněna nebo ne.

Normální: Obnovení tvaru vlny, když je splněna podmínka spouštění

a čeká na další spouštěcí událost, která nastane, když je spouštěcí podmínka

nespokojený.

Single: Osciloskop získá tvar vlny při spuštění

podmínka je splněna a poté se zastaví.

5. Nastavte spojku spouště

A. Stiskněte tlačítko „Nastavit“ pro vstup do „Nabídky nastavení spouštění“.

b. Stiskněte tlačítko volby „Coupling“ pro výběr „DC“, „AC“, „HF

Reject“ nebo „LF Reject“.

36 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

■ Pulsní spouštění: Použijte spouštění šířkou pulzu ke spouštění při odchylce

luštěniny.

Tabulka 2-15 Funkce pulzního spouštění Nabídka 1:

Možnost Nastavení Vysvětlete

Vyberte pulz ke spuštění

Typ Pulzní puls odpovídá

spouštěcí podmínka.

CH1 Výběr zdroje vstupního signálu.

CH2

Zdroj

EXT

EXT/5

(Pozitivní šířka pulsu méně Vyberte způsob porovnání

než nastavení šířky impulzu) spouštěcí impulz vzhledem k

(Pozitivní šířka pulzu je větší než hodnota vybraná v

než nastavení šířky impulzu) Nastavte možnost Šířka impulzu.

(Šířka kladného pulzu se rovná

na nastavení šířky pulzu)

Když

(Šířka záporného pulsu je menší

než nastavení šířky pulzu)

(Záporná šířka pulzu

větší než nastavení šířky pulzu)

(Záporná šířka pulzu

rovná nastavení šířky pulzu)

Výběr této možnosti může

Soubor

20,0ns~10,0s otočte univerzální k nastavení

Šířka

šířka pulsu.

Další Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte

Strana 1/2

Stránkujte druhou stránku.

Obrázek 2.8-3

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 37

SIGLENT

Tabulka 2-16 Funkce pulzního spouštění Nabídka 2:

Možnost Nastavení Vysvětlete

Výběrem pulzu spustíte shodu pulzu

Typ Pulse

spouštěcí podmínka.

Auto Vyberte typ spouštění; Normální režim je

Režim Normální nejlepší pro většinu spouštění šířky pulzu

jednotlivé aplikace.

Nastavení Vstupte do nabídky „Nastavení spouštění“.

Další stránka Stránka 2/2 Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na první stránku.

Obrázek 2.8-4

Návod k obsluze:

1. Nastavte Typ

1) Stiskněte tlačítko „TRIG MENU“ pro zobrazení „Trigger menu“.

2) Stisknutím tlačítka volby „Typ“ vyberte „Pulse“.

2. Nastavení podmínky

Stisknutím tlačítka volby „Když“ vyberte „ “, „ “, „ “, „ “,

"" nebo " ".

3. Nastavte šířku pulzu

Otočením ovladače „Universal“ nastavte šířku.

38 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

■ Video Trigger: Spouštění na polích nebo řádcích standardních video signálů.

Tabulka 2-17 Funkční nabídka spouštění videa 1:

Pokyny pro nastavení možností

Když vyberete typ videa, vložte

pár nastaven na AC, pak byste mohli

Zadejte Video

spustit video NTSC, PAL a SECAM

signál.

CH1 Vyberte vstupní zdroj, který bude spouštěcí

signál CH2.

Zdroj

EXT Ext a Ext/5 používají přivedený signál

EXT/5 konektor EXT TRIG jako zdroj.

(Normální) Normální spouští na záporné hraně

synchronizační puls.

Polarita

(Inverted) Invertované spouští na kladné hraně

synchronizační puls.

Číslo řádku

Synchronizovat všechny řádky Vyberte vhodnou synchronizaci videa.

Liché pole

Dokonce Field

Zadejte druhou stránku „Video

Další stránka Strana 1/2

spouštěcí menu“.

Tabulka 2-18 Funkční manuál Video Trigger 2:

Pokyny pro nastavení možností

Když vyberete typ videa, vložte

pár nastaven na klimatizaci, pak vy

Zadejte Video

může spustit NTSC, PAL a

Video signál SECAM.

NTSC Vyberte video standard pro synchronizaci

Standard

Pal/Secam a počet řádků.

Tento režim použijte k povolení akvizice

volný běh při absenci platného

spoušť; Tento režim umožňuje

Auto

nespouštěný, skenování průběhu při

100 ms/div nebo pomalejší časová základna

nastavení.

Tento režim použijte, když chcete vidět

Režim

pouze platné spouštěné průběhy; když

Normálně používáte tento režim, osciloskop

nezobrazuje průběh, dokud

po prvním spuštění.

když chcete, aby osciloskop

Single získáte jeden tvar vlny, stiskněte tlačítko

Tlačítko „SINGLE“.

Nastavení Vstupte do nabídky „Nastavení spouštění“.

Vraťte se na první stránku „Video

Další stránka Strana 2/2

Nabídka spouštění“.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 39

SIGLENT

Obrázek 2.8-5

Návod k obsluze

1. Nastavte Typ

1) Stiskněte tlačítko „TRIG MENU“ pro zobrazení nabídky „Trigger“.

2) Stisknutím tlačítka volby „Typ“ vyberte „Video“.

2. Nastavte polaritu

Stisknutím tlačítka volby „Polarita“ vyberte „ “ nebo „ “.

3. Nastavte synchronizaci

1) Stisknutím tlačítka volby „Sync“ vyberte „All Lines“, „Line Num“, „Odd

pole“ a „sudé pole“.

2) Pokud zvolíte „Line Num“, můžete otáčením ovladače „Universal“ nastavit

jmenované číslo linky.

4. Nastavte Standardní

1) Stiskněte tlačítko volby „Další stránka 2/2“.

2) Stisknutím tlačítka volby „Standard“ vyberte „PAL/SECAM“ nebo „NTSC“.

40 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

■ Slope Trigger: Spuštění při kladném sklonu nebo záporném sklonu podle

k nastavení času osciloskopu.

Tabulka 2-19 Nabídka funkce Slope trigger 1

Pokyny pro nastavení možností

Spoušť na kladném sklonu nebo záporném

Typ Sklon svahu podle doby nastavení

osciloskop.

CH1 Výběr zdroje spouštění.

CH2

Zdroj

EXT

EXT/5

Vyberte podmínku spouštění.

Když

Otáčením ovladače “Universal” nastavte sklon

Čas

〈Nastavit čas〉 čas. Rozsah nastavení času je 20ns-10s.

Další stránka Stránka 1/2 Zadejte druhou stránku spouštění sklonu.

Obrázek 2.8-6

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 41

SIGLENT

Tabulka 2-20 Nabídka funkce Slope trigger 2

Pokyny pro nastavení možností

Spoušť na kladném nebo záporném sklonu

Typ Sklon

podle času nastavení osciloskopu.

Vertical Vyberte úroveň spouštění, kterou lze upravit

Knoflík „LEVEL“. Můžete upravit „LEVEL A“,

„LEVEL B“ nebo je nastavte současně.

Tento režim použijte, chcete-li nechat pořízení volný průběh

absence platného spouštěče; Tento režim

Auto

umožňuje nespouštěný, skenovací průběh at

Nastavení časové základny 100 ms/div nebo pomalejší.

Režim

Tento režim použijte, pokud chcete vidět pouze platné

spouštěné křivky; když používáte tento režim,

Normální

osciloskop nezobrazuje průběh

až po prvním spuštění.

Když chcete, aby osciloskop získal a

Singl

jeden průběh, stiskněte tlačítko „SINGLE“.

Nastavení Vstupte do „Nabídky nastavení spouštění“ (viz tabulka 2-14).

Další stránka Stránka 2/2 Vraťte první stránku spouštěče sklonu.

Obrázek 2.8-7

Návod k obsluze:

Pokud zvolíte „Slope trigger“, postupujte podle následujících kroků:

1. Vložte signál do CH1 nebo CH2.

2. Stiskněte tlačítko „AUTO“.

3. Stiskněte tlačítko „TRIG MENU“ pro vstup do „Trigger menu“.

4. Stisknutím tlačítka volby „Typ“ vyberte „Sklon“.

5. Stiskněte tlačítko volby „Source“ pro výběr „CH1“ nebo „CH2“.

42 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

6. Stisknutím tlačítka volby „Když“ vyberte „ “, „ “, „ “,

„ “,“ „或 „ “.

7. Stiskněte tlačítko „Time“, otáčením ovladače „Universal“ nastavte čas sklonu.

8. Stisknutím tlačítka volby „Next Page Page 1/2“ přejděte na druhou stránku

„Menu spouštění sklonu“.

9. Stisknutím tlačítka volby „Vertikální“ vyberte úroveň spouštění, kterou lze upravit.

10. Otočte ovladačem „LEVEL“.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 43

SIGLENT

■ Alternativní spoušť

Když použijete alternativní, spouštěcí signál pochází ze dvou vertikálních kanálů

spoušť. V tomto režimu můžete pozorovat dva vzájemně se vztahující signály současně. Vy

lze vybrat různé typy spouštění pro dva vertikální signály a vybrané typy pokrýt

edge, pulse, video a slope trigger. Spouštěcí informace dvoukanálových signálů

zobrazení v pravé dolní části obrazovky.

Obrázek 2.8-8

Tabulka 2-21 Nastavení režimu spouštění na nabídku funkce spouštění na hraně 1:

Pokyny pro nastavení možností

Při použití alternativního spouštění je spouštěcí signál

Alternativní typ pochází ze dvou vertikálních kanálů. V režimu,

můžete pozorovat dva vzájemně se nevztahující signály najednou.

Chann

CH1-CH2 Nastavte spouštěcí kanály

els

CH1 Nastavte informace o typu spouštění pro signál CH1

Zdroj

CH2 Nastavte informace o typu spouštění pro signál CH2

Mode Edge Nastavte typ spouštění signálu vertikálního kanálu na okraj

Spouštění na stoupající hraně.

Sklon

Spouštění na sestupné hraně.

Spouštění na náběžné a sestupné hraně.

Nastavení Vstupte do „Nabídky nastavení spouštění“ (viz tabulka 2-14).

44 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Tabulka 2-22 Nastavení režimu spouštění na nabídku funkce pulzního spouštění 1:

Pokyny pro nastavení možností

Spouštěcí signál pochází ze dvou vertikál

Alternativní kanály, když použijete alternativní spouštěč. v

Typ

v tomto režimu můžete pozorovat dva nerelativní

signály současně.

CH1 Nastavte informace o typu spouštění pro signál CH1

Zdroj

CH2 Nastavte informace o typu spouštění pro signál CH2

Nastavte typ spouštění signálu vertikálního kanálu

Režim Pulse

na Pulzní spoušť.

Vyberte, jak porovnat spouštěcí impuls

Když je relativní k hodnotě vybrané v Set Pulse

Možnost šířky.

Zadejte druhou stránku Alternativního spouštěče

Další stránka Strana 1/2

Jídelní lístek.

Tabulka 2-23 Nastavení režimu spouštění na nabídku funkce pulzního spouštění 2:

Možnost Nastavení Vysvětlete

Set Width 20.0ns ~ Výběrem této možnosti můžete změnit univerzální

10,0 s pro nastavení šířky pulzu.

Nastavení Vstupte do „Nabídky nastavení spouštění“ (viz tabulka

2-14).

Další stránka Stránka 2/2 Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na první stránku.

Tabulka 2-24 Nastavení režimu spouštění na nabídku funkce spouštění videa1:

Pokyny pro nastavení možností

Typ Alternativní Spouštěcí signál pochází ze dvou vertikál

kanály, když použijete alternativní spouštěč.

V tomto režimu můžete pozorovat dvě nerelativní

signály současně.

CH1 Nastavte informace o typu spouštění pro signál CH1

Zdroj

CH2 Nastavte informace o typu spouštění pro signál CH2

Nastavte typ spouštění vertikálního kanálu

Režim Video

signál pro spouštění videa.

Normální spouští na záporné hraně

(Normální) synchronizační puls.

Polarita Inverted spouští na kladné hraně

(Invertovaný) synchronizační puls.

Další Vstupte na druhou stránku Alternativy

Strana 1/2

Nabídka spouštění stránky.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 45

SIGLENT

Tabulka 2-25 Nastavení režimu spouštění na nabídku funkce spouštění videa 2:

Pokyny pro nastavení možností

Číslo synchronizační linky

Všechny řádky Vyberte vhodnou synchronizaci videa.

Liché pole

Dokonce Field

Standard NTSC Vyberte video standard pro synchronizaci a linku

Počet čísel Pal/Secam.

Další Vstup na druhou stránku Alternativního spouštění

Strana 1/2

Nabídka stránek.

Tabulka 2-26 Nastavení režimu spouštění na nabídku funkce sklonového spouštění 1

Pokyny pro nastavení možností

Typ Alternativní Spouštěcí signál pochází ze dvou vertikál

kanály, když použijete alternativní spouštěč. v

v tomto režimu můžete pozorovat dva nerelativní

signály současně.

Nastavit informace o typu spouštění

CH1

Zdroj signálu CH1

CH2

Nastavte informace o typu spouštění pro signál CH2

Nastavte typ spouštění signálu vertikálního kanálu

Režim Sklon

na svahovou spoušť.

Při výběru podmínky spouštění sklonu.

Zadejte druhou stránku alternativy

Další stránka Strana 1/2

spoušť.

Tabulka 2-27 Nastavení režimu spouštění na nabídku funkce sklonového spouštění 2

Pokyny pro nastavení možností

Čas Otáčením ovladače „Universal“ nastavte sklon

〈Nastavte čas. Rozsah nastavení času je 20ns-10s.

čas>

Vertical Vyberte úroveň spouštění, kterou lze upravit

knoflíkem „LEVEL“. Můžete upravit „LEVEL

A“, „LEVEL B“ nebo je upravte současně

čas.

Nastavení Vstupte do „Nabídky nastavení spouštění“ (viz tabulka 2-14).

Další stránka Stránka 2/2 Návrat na první stránku „Alternativní spouštění

Jídelní lístek".

46 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Návod k obsluze:

Sledujte dva nerelativní signály kanálu, postupujte takto:

1. Do kanálu 1 a kanálu 2 vložte dva nerelativní signály.

2. Stiskněte tlačítko AUTO.

3. Stiskněte tlačítko TRIG MENU pro vstup do „nabídky spouštění“.

4. Stisknutím tlačítka volby „Typ“ vyberte „Alternativní“.

5. Stisknutím tlačítka volby „Channels“ vyberte „CH1-CH2“

6. Stisknutím tlačítka volby „Source“ vyberte „CH1“.

7. Stiskněte tlačítko CH1 a otočte ovladačem „S/div“ pro optimalizaci tvaru vlny

Zobrazit.

8. Stiskněte tlačítko volby „Mode“ pro výběr „Edge“, „Pulse“, „Slope“ nebo „Video“.

9. Nastavte spoušť podle spouštěcí hrany.

10. Stisknutím tlačítka volby „Source“ vyberte „CH2“.

11. Stiskněte tlačítko CH2 a otočte ovladačem „S/div“ pro optimalizaci tvaru vlny

Zobrazit.

12. Opakujte kroky 8 a 9.

2.8.3 Spojka

Použijte „Coupling“, abyste se ujistili, že signál prochází spouštěcím obvodem. to je

užitečné pro nás získat stálou formu vlny.

Pokud používáte spoušťovou spojku, měli byste stisknout tlačítko „TRIGGER“ a poté

vyberte spouštění „okraj“, „Pulse“, „Video“ nebo „Sklon“. Poté vyberte možnost „spojka“.

v „Nabídce nastavení“.

2.8.4 Pozice

Ovladač vodorovné polohy určuje dobu mezi polohou spouštění

a střed obrazovky. Horizontální ovladač „POSITION“ můžete nastavit na

zobrazit data průběhu před spuštěním, po spuštění nebo některé z nich. Když

změníte vodorovnou polohu průběhu, změníte čas

mezi spouští a středem displeje. (Zdá se, že se to pohybuje

křivku vpravo nebo vlevo na displeji.)

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 47

SIGLENT

2.8.5 Sklon a úroveň

Ovládací prvky Slope a Level pomáhají definovat spouštění. Možnost Sklon (Edge

pouze typ spouštění) určuje, zda osciloskop najde spouštěcí bod zapnutý

náběžná nebo sestupná hrana signálu.

Ovladač TRIGGER LEVEL ovládá, kde na okraji se nachází spouštěcí bod.

Spouštěcí úroveň může být upravena vertikálně

Náběžná hrana Sestupná hrana

Obrázek 2.8-9

Poznámka: ● Stiskněte tlačítko SINGLE, když chcete, aby osciloskop

získat jeden tvar vlny.

● Vazba spouště ovlivňuje pouze signál předaný spouště

Systém. Neovlivňuje šířku pásma nebo vazbu

signál zobrazený na obrazovce.

● Spouštění synchronizace normální polarity je vždy zapnuto

záporné horizontální synchronizační impulsy. Pokud video

průběh má pozitivní horizontální synchronizační impulsy, použijte

výběr Invertovaná polarita.

48 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

2.8.6 Spustit Holdoff

Funkci Trigger Holdoff můžete použít k vytvoření stabilního zobrazení komplexu

průběhy. Holdoff je čas mezi okamžikem, kdy osciloskop detekuje jedno spuštění a

když je připraven detekovat další. Osciloskop se během této doby nespustí

odkladný čas. U sledu pulsů můžete upravit dobu prodlevy osciloskopu

spouští pouze při prvním impulsu ve vlaku.

Pozice spouště

Úroveň spouštění

Doba odložení

Obrázek 2.8-10

Pokud chcete změnit čas odložení, postupujte podle následujících operací:

1. Stiskněte tlačítko “TRIG MENU” pro zobrazení “TRIG Menu”.

2. Stisknutím tlačítka volby „Typ“ vyberte typ spouštění.

3. Stisknutím tlačítka volby „Nastavit“ vstoupíte do nabídky „Nastavení spouštění“.

4. Stiskněte tlačítko volby „Holdoff“ a otočením ovladače „Universal“ změňte nastavení

doba prodlevy, dokud se křivka stabilně nespustí.

Poznámka: Použijte odložení spouštění ke stabilizaci zobrazení aperiodických křivek.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 49

SIGLENT

2.9 Systém získávání signálů

Na následujícím obrázku je zobrazeno tlačítko „ACQUIRE“ pro systém získávání signálů

je v nabídce.

Obrázek 2.9-1

Tabulka 2-28 Funkční příručka získávání signálů:

Úvod do nastavení možností

Použijte pro vzorkování a přesné zobrazení většiny

Vzorkování

průběhu.

Špička Detekuje šum a snižuje

Získávání

Zjistit možnost aliasingu.

Použijte ke snížení náhodného nebo nekorelovaného šumu

Průměrný

na displeji signálu.

Průměry

〔4, 16,32

,64,128, Vyberte počet průměrů.

256〕

On Use sin interpolation

Sinx/x

off Použijte lineární interpolaci

Equ time Nastavte režim vzorkování na Equ time.

Režim

Reálný čas Nastavte režim vzorkování na Reálný čas.

Sa Rate Vzorkovací frekvence zobrazení systému.

Když získáte signál, osciloskop jej převede do digitální podoby a

zobrazí průběh. Režim akvizice definuje, jak je signál digitalizován a

nastavení časové základny ovlivňuje časové rozpětí a úroveň detailů při pořizování.

■ Vzorkování: V tomto režimu snímání osciloskop vzorkuje signál

rovnoměrně rozmístěné intervaly pro vytvoření tvaru vlny. Tento režim přesně

většinu času představuje signály.

Výhoda: Tento režim můžete použít ke snížení náhodného šumu.

Nevýhoda: Tento režim nezaznamenává rychlé změny signálu, které mohou

50 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

vyskytují mezi vzorky. To může mít za následek aliasing může způsobit úzké pulsy

minul. V těchto případech byste měli k získání dat použít režim Peak Detect.

Obrázek 2.9-2 Režimy vzorkování

■ Peak Detect: Režim Peak Detect zachycuje maximální a minimální hodnoty

signál Najde nejvyšší a nejnižší záznamové body během mnoha akvizic.

Výhoda: Tímto způsobem může osciloskop snímat a zobrazovat úzké pulzy,

které by jinak mohly v režimu Sample chybět.

Nevýhoda: Hluk se v tomto režimu jeví jako vyšší.

Obrázek 2.9-3 Režim Peak Detect

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 51

SIGLENT

■ Průměr: Osciloskop získá několik křivek, zprůměruje je a

zobrazí výsledný průběh.

Výhoda: Tento režim můžete použít ke snížení náhodného šumu.

Obrázek 2.9-4 Režim průměru

■ Vzorkování ekvivalentního času:

Ekvivalentní režim vzorkování může dosáhnout až 20 ps horizontály

rozlišení (ekvivalent 50GSa/s). Tento režim je vhodný pro opakované pozorování

průběhy.

■ Vzorkování v reálném čase: Rozsah má nejvyšší vzorkovací frekvenci v reálném čase

až 1GSa/s.

■ Tlačítko „RUN/STOP“: Stiskněte tlačítko RUN/STOP, když chcete

osciloskop pro nepřetržité získávání křivek. Pro zastavení stiskněte znovu tlačítko

Akvizice.

■ Tlačítko „SINGLE“: Stisknutím tlačítka SINGLE získáte jeden tvar vlny.

Po každém stisknutí tlačítka SINGLE začne osciloskop snímat

jiný průběh. Poté, co osciloskop detekuje spouštění, dokončí spouštění

akvizice a zastávky.

52 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Když stisknete tlačítka RUN/STOP nebo SINGLE pro zahájení sběru dat, zobrazí se

Osciloskop prochází následujícími kroky:

1). Získejte dostatek dat k vyplnění části záznamu tvaru vlny nalevo

spouštěcí bod. To se také nazývá předspoušť.

2). Pokračujte v získávání dat a počkejte, až nastane spouštěcí podmínka.

3). Zjistěte spouštěcí podmínku.

4). Pokračujte v získávání dat, dokud nebude záznam křivky plný.

5). Zobrazte nově získanou křivku.

■ Časová základna: Osciloskop digitalizuje průběhy získáním hodnoty an

vstupní signál v diskrétních bodech. Časová základna vám umožňuje ovládat, jak často

hodnoty jsou digitalizovány.

Pomocí ovladače S/div upravte časovou základnu na horizontální měřítko, které vyhovuje vašemu účelu,

■ Aliasing časové domény:

Aliasing nastane, když osciloskop nenavzorkuje signál dostatečně rychle

vytvořit přesný záznam průběhu. Když k tomu dojde, osciloskop

zobrazí průběh s frekvencí nižší, než je skutečný vstupní průběh, popř

spouští a zobrazuje nestabilní průběh.

Aktuální vysokofrekvenční průběh

Zdánlivě nízkofrekvenční

průběh kvůli aliasingu

Vzorkované body

Obrázek 2.9-5

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 53

SIGLENT

Úvod do provozu:

Nastavte formát vzorkování

Výběr můžete provést stisknutím tlačítka volby „Acquisition“ nebo otočením ovladače „Universal“.

Režim „Sampling“, režim „Peak Detect“ nebo režim „Average“.

Nastavte Průměry

Když vyberete formát „Průměr“, můžete stisknout tlačítko volby „Průměry“.

vyberte „4“, „16“, „32“, „64“, „128“ nebo „256“.

Nastavte interpolaci funkcí

Můžete také zapnout nebo vypnout interpolaci Sins/x. Stiskněte odpovídající možnost

tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí Sins/s.

„Sinx“ je sinusová interpolace

Obrázek 2.9-6

„X“ je lineární interpolace.

Obrázek 2.9-7

54 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Nastavte režim vzorkování

Stisknutím tlačítka volby „Mode“ vyberte „Real Time“ nebo „Equ Time“.

Nastavte vzorkovací frekvenci

Upravte vzorkovací frekvenci stisknutím tlačítka volby „Sa Rate“ a otáčením ovladače

Knoflík na předním panelu Time/div. Vzorkovací frekvence je uvedena u příslušného

měřítko časové základny.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 55

SIGLENT

2.10 Zobrazovací systém

Funkce displeje může být vyjádřena tlačítkem „DISPLAY“.

Obrázek 2.10-1

Tabulka 2-29 Zobrazení nabídky funkcí systému 1:

Úvod do nastavení možností

Vektory vyplňují prostor mezi sousedními

vektory

ukázkové body na displeji.

Typ

Mezi sousedními neexistuje žádná vazba

Tečky

vzorové body.

Vypnuto

1 sec

Persist (Přetrvávat) Nastavuje dobu zobrazení jednotlivých položek

2 sec

bod vzorku zůstane zobrazen.

5 sec

Nekonečný

Intensity Nastavte intenzitu křivek.

<Intenzita>

Jas Nastavení jasu mřížky.

<Jas>

Další stránka Stránka 1/3 Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte na druhou stránku.

Obrázek 2.10-2

56 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Tabulka 2-30 Zobrazení nabídky funkcí systému 2:

Úvod do nastavení možností

Formát YT zobrazuje vertikální napětí

ve vztahu k času (horizontální měřítko). XY

Formát YT

formát zobrazí tečku pokaždé, když a

XY

vzorek je získán na kanálu 1 a

kanál 2

Normal Nastavte do normálního režimu.

Obrazovka

Inverted Nastavení invertního režimu zobrazení barev.

Zobrazení mřížek a os na obrazovce.

Mřížka Vypněte mřížky.

Vypněte mřížky a osy.

2 sekundy

5 sekund

Zobrazení nabídky 10 sekund Nastavení doby zobrazení nabídky na obrazovce.

20 sekund

Nekonečný

Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do druhého

Další stránka Strana 2/3

stránce „Zobrazení nabídky“.

Obrázek 2.10-3

Tabulka 2-31 Zobrazení nabídky funkcí systému3:

Úvod do nastavení možností

Klasický vzhled Nastavení stylu obrazovky.

Moderní

Tradice

Stručně

Další stránka Strana 3/3 Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na první stránku.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 57

SIGLENT

Úvod do provozu:

1. Nastavte typ zobrazení průběhu

1) Stisknutím tlačítka „DISPLAY“ vstoupíte do nabídky „Display“.

2) Stisknutím tlačítka volby „Typ“ vyberte „Vektory“ nebo „Tečky“.

2. Nastavte Persist

Stisknutím tlačítka volby „Persist“ vyberte „Off“, „1 Sec“, „2 Sec“, „5Sec“ nebo

"Nekonečný". Tuto možnost můžete použít k pozorování některých speciálních průběhů.

Obrázek 2.10-4

3. Nastavte Intensity

1) Stiskněte tlačítko volby „Intensity“ a otáčením ovladače „Universal“ nastavte

intenzitu křivek.

4. Nastavte Jas

1) Stiskněte tlačítko volby „Jas“ a otočte knoflíkem „Univerzální“ do polohy

upravit jas mřížky.

5. Nastavte formát zobrazení

1) Stisknutím tlačítka volby „Další stránka“ otevřete nabídku druhého zobrazení.

2) Stisknutím tlačítka volby „Format“ vyberte „YT“ nebo „XY“.

6. Nastavení obrazovky

Stisknutím tlačítka volby „Screen“ vyberte „Normal“ nebo „Inverted“ pro nastavení

barva zobrazení obrazovky.

7. Nastavte mřížku

Stisknutím tlačítka volby „Mřížka“ vyberte „ “, „ “ nebo „ “ pro nastavení

obrazovce bez ohledu na to, zda zobrazit mřížku nebo ne.

58 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

8. Nastavte zobrazení nabídky

Stisknutím tlačítka volby „Zobrazení nabídky“ vyberte „2 sekundy“, „5 sekund“, „10 sekund“,

„20sec“ nebo „Infinite“ pro nastavení doby zobrazení nabídky na obrazovce.

9. Nastavte vzhled

Stiskněte tlačítko volby „skin“ nebo otočte knoflíkem „Universal“ a vyberte „Classical“,

„Moderní“, „Tradiční“ nebo „Stručné“.

2.10.1 Formát XY

Použijte formát XY k analýze fázových rozdílů, jako jsou ty reprezentované

Lissajous vzory. Formát zobrazuje napětí na kanálu 1 proti napětí

na kanálu 2, kde kanál 1 je horizontální osa a kanál 2 je vertikální osa

osa. Osciloskop používá nespouštěný režim získávání vzorků a

zobrazuje data jako tečky.

Režim XY má průlom v tom, že tradiční osciloskopy omezují vzorkovací frekvenci

při 1MSa/s,

podpora 25KSa/s~250MSa/s (sekvence 1-2,5-5) upravena ;

Operační kroky:

●Kanál 1 „Volt/div“ a vertikální „POSITION“ nastavují horizontální měřítko a

pozice.

●Kanál 2 „Volt/div“ a vertikální „POSITION“ nastavují horizontální měřítko a

pozice.

●Otočením ovladače „S/div“ upravte vzorkovací frekvenci

●Následující funkce jsou zakázány ve formě zobrazení XY:

●Srovnávací tvar vlny a matematika vlny

●Kurzor

●Automaticky (resetuje formát zobrazení na YT)

●Ovládání spouště

●Knoflík pro horizontální polohu

●Typ vektorového zobrazení

●Zobrazení skenování

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 59

SIGLENT

2.11 Systém měření

Osciloskop zobrazuje napětí ve vztahu k času a testuje tvar vlny

zobrazeno. K dispozici jsou režimy měřítka, kurzoru a automatického měření.

2.11.1 Měření měřítka

Tato metoda umožňuje provést rychlý vizuální odhad. Například můžete

podívejte se na amplitudu průběhu a určete, že je o něco více než 100 mV. Vy

může provádět jednoduchá měření počítáním hlavní a vedlejší mřížky

zúčastněné divize a vynásobení měřítkovým faktorem. Například pokud jste počítali

pět hlavních vertikálních dělení mřížky mezi minimální a maximální hodnotou

křivky a věděli jste, že máte měřítko 100 mV/div, pak byste mohli

snadno vypočítat své vrcholové napětí následovně:

5 dílků x 100 mV/dílek = 500 mV.

2.11.2 Měření kurzoru

Obrázek 2-50 zobrazuje kurzorové tlačítko na předním panelu této nabídky.

Obrázek 2.11-1

Stisknutím tlačítka „CURSORS“ zobrazíte nabídku „Kurzor“.

Kurzorové měření má tři režimy: Manual, Track a Auto Measure.

60 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Ruční režim

Tabulka 2-32 Nabídka funkcí ručního kurzoru:

Pokyny pro nastavení možností

Režim kurzoru Manuální V této nabídce nastavte ruční měření kurzoru.

Napětí Použijte kurzor k měření parametrů napětí.

Typ

Čas Použijte kurzor k měření časových parametrů.

CH1

CH2

Source MATH Vyberte kanál vstupního signálu.

REFA

REFB

Cur A Vyberte tuto možnost a použijte k ní ovladač „Universal“.

upravit kurzor A.

Cur B Vyberte tuto možnost a použijte k ní ovladač „Universal“.

upravit kurzor B.

V tomto režimu se na obrazovce zobrazují dva horizontální paralelní kurzory nebo vertikální paralelní kurzory

kurzory pro měření napětí nebo času. Kurzor můžete pohybovat otáčením

"Univerzální" knoflík. Před použitím kurzorů byste se měli ujistit, že jste nastavili

zdroj signálu jako kanál pro měření.

■ Napěťový kurzor: Napěťové kurzory se zobrazují jako vodorovné čáry na displeji a

měřit vertikální parametry.

■ Časový kurzor: Časové kurzory se na displeji zobrazují jako svislé čáry a měří

horizontální parametry.

■ Pohyb kurzoru: Použijte „univerzální“ ovladač k pohybu kurzoru1 a kurzoru2.

lze přesunout, když je vybrána odpovídající možnost kurzoru a kurzor

hodnota se zobrazí vlevo dole a vlevo nahoře na obrazovce, když posunete

kurzor.

Chcete-li provést ruční měření kurzoru, postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko CURSOR pro vstup do nabídky funkcí kurzoru.

2. Stisknutím tlačítka volby „Cursor Mode“ vyberte „Manual“.

3. Stisknutím tlačítka volby „Typ“ vyberte „Napětí“ nebo „Čas“.

4. Stisknutím tlačítka volby „Source“ vyberte „CH1“, „CH2“, „MATH“,

„REFA“ „REFB“ podle kanálu vstupního signálu.

5. Vyberte „Cur A“, otáčením ovladače „Universal“ nastavte kurzor A.

6. Vyberte „Cur B“, otáčením ovladače „Universal“ nastavte kurzor B.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 61

SIGLENT

7. Naměřené hodnoty se zobrazí v levém horním rohu:

Pokud je typ měření nastaven na „Napětí“, hodnoty jsou:

Hodnota Cur A: CurA

Hodnota Cur B: Cur B

Přírůstek napětí mezi kurzorem A a kurzorem B: △V

Pokud je typ měření nastaven na „Čas“, hodnoty jsou:

Hodnota Cur A: CurA

Hodnota Cur B: Cur B

Časový přírůstek mezi kurzorem A a kurzorem B: △T

Převrácená hodnota časového přírůstku mezi kurzorem A a kurzorem B:

1/△T

Obrázek 2.11-2

62 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Režim sledování

Tabulka 2-33 Nabídka funkcí režimu sledování:

Pokyny pro nastavení možností

Režim kurzoru Stopa V tomto režimu nastavte míru kurzoru stopy.

CH1 Nastavte kanál vstupního signálu, na který je kurzor

Kurzor A CH2 A bude měřit.

ŽÁDNÝ

CH1 Nastavte kanál vstupního signálu, na který je kurzor

Kurzor B CH2 B bude měřit.

ŽÁDNÝ

Cur A Vyberte tuto možnost a otočte ovladačem „Universal“.

pro nastavení vodorovných souřadnic kurzoru A.

Cur B Vyberte tuto možnost a otočte ovladačem „Universal“.

pro nastavení vodorovných souřadnic kurzoru B.

V tomto režimu se na obrazovce zobrazují dva křížové kurzory. Křížový kurzor nastavuje

pozici na křivce automaticky. Můžete upravit vodorovnou polohu kurzoru

polohu na křivce otáčením knoflíku „Universal“. Osciloskop

zobrazí hodnoty v horní části pravé obrazovky.

Chcete-li provést měření kurzoru stopy, postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko CURSOR pro vstup do nabídky funkce měření kurzoru.

2. Stisknutím tlačítka volby „Cursor Mode“ vyberte „Track“.

3. Stisknutím tlačítka volby „Kurzor A“ vyberte kanál vstupního signálu.

4. Stisknutím tlačítka volby „Kurzor B“ vyberte kanál vstupního signálu.

5. Vyberte „Cur A“, otáčením ovladače „Universal“ posuňte kurzor A

horizontálně.

6. Vyberte „Cur B“, otáčením ovladače „Universal“ posuňte kurzor B

horizontálně.

7. Naměřené hodnoty se zobrazí v levém horním rohu:

A→T: Horizontální poloha kurzoru A (časový kurzor uprostřed

kolem středu obrazovky).

A→V: Vertikální poloha kurzoru A (kurzor napětí uprostřed

kolem úrovně země kanálu).

B→T: Horizontální poloha kurzoru B (časový kurzor uprostřed

kolem středu obrazovky).

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 63

SIGLENT

B→V: Vertikální poloha kurzoru B (kurzor napětí uprostřed

kolem úrovně země kanálu).

△T: Horizontální mezera mezi kurzorem A a kurzorem B (hodnota času

mezi dvěma kurzory).

1/△T: Převrácená hodnota horizontálního prostoru mezi kurzorem A a kurzorem

B.

△V: Vertikální mezera mezi kurzorem A a kurzorem B (hodnota napětí

mezi dvěma kurzory).

Obrázek 2.11-3

64 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Automatický režim

Tabulka 2-34 Nabídka funkcí automatického režimu:

Pokyny pro nastavení možností

Kurzorový režim Auto Nastavte na režim automatického měření kurzoru.

Tento režim se projeví automatickým měřením. Nástroje budou

zobrazovat kurzory při automatickém měření parametrů. Tyto kurzory

demonstrovat fyzikální významy těchto měření.

Chcete-li provést automatická měření kurzoru, postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko CURSOR pro vstup do „Menu měření kurzoru“.

2. Stisknutím tlačítka volby „Cursor Mode“ vyberte „Auto“.

3. Stiskněte tlačítko „MEASURE“ pro vstup do „režimu automatického měření kurzoru“.

menu“ vyberte parametr, který chcete měřit.

Obrázek 2.11-4

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 65

SIGLENT

2.11.3 Automatické měření

Obrázek 2.11-5

Když provádíte automatická měření, osciloskop provede všechny výpočty

pro tebe. Protože měření používají body záznamu průběhu, jsou

přesnější než měření rastru nebo kurzoru.

Stiskněte 'MEASURE' pro automatický test.

Existují tři typy automatického měření: Měření napětí, Měření času a

Měření zpoždění. Celkem existuje třicet dva parametrů měření.

Tabulka 2-35 Nabídka funkce automatického měření 1:

Volitelná instrukce

Napětí Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do nabídky Měření napětí.

Čas Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do nabídky měření času.

Delay Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do menu Delay measurement.

All Mea Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do nabídky All Measurement.

Clear Stisknutím tohoto tlačítka vymažete všechna naměřená data

Míra zvolila.

Obrázek 2.11-6

66 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Tabulka 2-36 Funkce automatického měření Nabídka měření 2 napětí:

Pokyny pro nastavení možností

Vyberte zdroj vstupního signálu pro

Zdroj CH1, CH2

Měření napětí.

Vmax, Vmin, Vpp, Vamp, Stiskněte tlačítko „Typ“ nebo

Vtop, Vbase, Cycle Mean, otočte knoflíkem “Universal” na

Zadejte Střední, Cyklus Vrms, Vrms, vyberte Měření napětí

ROVShoot, FOVShoot, parametr.

RPREShoot, FPREShoot

Vyberte míru,

po stisknutí tlačítka,

Přidání hodnoty měření bude

zobrazeno ve spodní části

vlevo na obrazovce

Návrat na první stránku auto

Vrátit se

menu měření.

Tabulka 2-37 Funkce automatického měření 3 – Nabídka měření času:

Pokyny pro nastavení možností

Vyberte zdroj vstupního signálu pro

Zdroj CH1, CH2

Měřítko času.

Doba náběhu, Doba poklesu, Frekvence, Stiskněte tlačítko „Type“ nebo otočte

Typ období 、 BWidth 、 + Šířka ovladače „Universal“ pro výběr

-Width、+Duty、-Duty Time měření parametru.

Vyberte míru,

po stisknutí tlačítka,

Přidání hodnoty měření bude

zobrazeno ve spodní části

vlevo na obrazovce

Návrat na první stránku auto

Vrátit se

menu měření.

Tabulka 2-38 Funkce automatického měření 4 – Nabídka měření zpoždění:

Pokyny pro nastavení možností

Zdroj CH1-CH2 Vyberte libovolné dva vstupní signály

zdroj pro měření zpoždění.

Type Phase、FRR、FRF、FFR、 Stiskněte tlačítko „Type“ nebo otočte

FFF、LRR、LRF、LFR、LFF knoflík „Universal“ pro výběr

Parametr měření zpoždění.

Vyberte míru,

po stisknutí tlačítka,

Přidání hodnoty měření bude

zobrazeno ve spodní části

vlevo na obrazovce

Návrat Návrat na první stránku auto

menu měření.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 67

SIGLENT

Tabulka 2-39 Nabídka funkcí All Measurement:

Pokyny pro nastavení možností

CH1 Výběr kanálu vstupního signálu.

Zdroj

CH2

Zapněte funkci všech měření na

Na měření parametrů napětí.

Napětí

Off Vypnutí funkce všech měření na

měřit parametry napětí.

Zapněte funkci všech měření na

Na měření časových parametrů.

Čas

Off Vypnutí funkce všech měření na

měřit časové parametry.

Návrat Návrat do hlavní nabídky „Všechna měření“.

Tabulka 2-40 Představení typu měření:

Typ měření Úvod

Nejpozitivnější špičkové napětí naměřené přes

Vmax celý průběh.

Nejzápornější špičkové napětí naměřené přes

Vmin celý průběh.

Měří absolutní rozdíl mezi

Vpp maximální a minimální vrcholy celého průběhu.

Měří nejvyšší napětí v celku

Vtop průběh.

Měří nejnižší napětí v celém průběhu.

Vbase

Napětí mezi Vhig a Vlow tvaru vlny.

Vamp

Aritmetický průměr za první cyklus v

Vavg průběh.

Aritmetický průměr celého průběhu.

Znamenat

Skutečná střední kvadratická hodnota napětí během prvního cyklu

Crms ve tvaru vlny.

Skutečná střední hodnota napětí přes celek

Průběh Vrms.

Definováno jako (Vmax-Vhig)/Vamp po tvaru vlny

ROVShoot stoupá.

Definováno jako (Vmin-Vlow)/Vamp po tvaru vlny

FOVShoot padající.

Definováno jako (Vmin-Vlow)/Vamp před

RPREshoot křivka stoupá.

Definováno jako (Vmax-Vhig)/Vamp před

Padající křivka FPREshoot.

Doba náběhu Měří dobu mezi 10 % a 90 %

Doba vzestupu první vzestupné hrany průběhu.

68 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Čas pádu Měří čas mezi 90 % a 10 % času

Fall Time první sestupná hrana průběhu.

Doba trvání výbuchu.

BWid Měřeno přes celý průběh.

+ Šířka Měří dobu mezi prvním kynutí

hrana a další sestupná hrana na tvaru vlny 50 %

+ Šířka

úroveň.

-Šířka Měří dobu mezi prvním pádem

hrana a další stoupající hrana na průběhu 50 %

- Široký

úroveň.

Měří tvar vlny prvního cyklu.

+ Duty Positive Duty Cycle je poměr mezi kladnými pulzy

šířka a perioda.

Měří tvar vlny prvního cyklu. Negativní povinnost

Cyklus je poměr mezi zápornou šířkou impulsu a

-Povinnost

doba.

Míra, o kterou jeden průběh předbíhá nebo zaostává za druhým

čas. Vyjádřeno ve stupních, kde 360 stupňů

Fáze

zahrnují jeden cyklus tvaru vlny.

Čas mezi první náběžnou hranou zdroje X a

FRR první náběžná hrana zdroje Y.

Čas mezi první náběžnou hranou zdroje X a

FRF první sestupná hrana zdroje Y.

Čas mezi první sestupnou hranou zdroje X a

FFR první náběžná hrana zdroje Y.

Čas mezi první sestupnou hranou zdroje X a

FFF první sestupná hrana zdroje Y.

Čas mezi první náběžnou hranou zdroje 1 a

LRR poslední náběžná hrana zdroje 2.

Čas mezi první náběžnou hranou zdroje X a

LRF poslední sestupná hrana zdroje Y.

Čas mezi první sestupnou hranou zdroje X a

LFR poslední náběžná hrana zdroje Y.

Čas mezi první sestupnou hranou zdroje X a

LFF poslední sestupná hrana zdroje Y.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 69

SIGLENT

Pokud chcete měřit parametry napětí, postupujte podle následujících kroků:

1). Stiskněte tlačítko „MEASURE“ pro vstup do nabídky „Auto measurement“.

2). Stisknutím horního tlačítka první volby vstoupíte do „menu druhého měření“.

3). Vyberte typ měření. Pokud stisknete tlačítko volby „Napětí“, zobrazí se „Napětí

Na obrazovce se zobrazí nabídka měření.

4). Stisknutím tlačítka volby „Source“ vyberte „CH1“, „CH2“ podle vstupu

signálový kanál.

5). Stisknutím tlačítka volby „Typ“ vyberte typ parametru, který chcete

pro měření a poté stiskněte tlačítko volby „add“ pro přidání měření.

Odpovídající ikona a hodnota se zobrazí v levém dolním rohu

obrazovka.

Obrázek 2.11-7

6). Stisknutím tlačítka volby „Návrat“ se vrátíte na domovskou stránku „Auto

Nabídka měření“. Vybraný parametr a odpovídající hodnota

se zobrazí na první pozici domovské stránky.

Ostatní parametry a jejich hodnotu můžete zobrazit na odpovídajícím

pozici stejným způsobem a na obrazovce se může zobrazit pět parametrů

jednou.

70 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Pokud chcete měřit časové parametry pomocí všech funkcí měření,

prosím postupujte podle následujících kroků:

1). Stisknutím tlačítka „MEASURE“ vstoupíte do nabídky „Auto Measure“.

2).Stisknutím horního tlačítka volby vstoupíte na druhou stránku „Auto Measure

Jídelní lístek".

3). Stiskněte tlačítko volby „All Mea“ pro vstup do nabídky „All Measure“.

4). Stisknutím tlačítka volby „Zdroj“ vyberte kanál vstupního signálu.

5). Stisknutím tlačítka volby „Čas“ vyberte „Zapnuto“. Nyní všechny časové parametry

současně se na obrazovce zobrazí hodnota. (viz obrázek)

Obrázek 2.11-8

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 71

SIGLENT

2.12 Úložný systém

Na následujícím obrázku je SAVE/RECALL funkce systému úložiště

Knoflík.

Obrázek 2.12-1

Můžete rychle uložit a vyvolat až 20 nastavení panelu osciloskopu, 10 skupin

průběhy v interní paměti. Na předním panelu je USB Host rozhraní

osciloskop a můžete uložit data nastavení, data průběhu, rozhraní průběhu

obrázek, CSV soubor na USB flash disk nejdále najednou. Nastavení dat a tvaru vlny

data lze vyvolat do aktuálního osciloskopu nebo jiného stejného modelu

osciloskopy. Obrazová data a soubor CSV nelze vyvolat do osciloskopu, ale je

lze otevřít v souvztažném počítačovém softwaru.

■ Použití obrazovky SAVE/RECALL

Obrazovka SAVE ALL je rozdělena na funkce založené na Soubory nebo Adresář.

Soubory zobrazí tlačítko volby pro Nový soubor, Odstranit soubor a Načíst.

Obrázek 2.12-2

72 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Zatímco adresář zobrazuje tlačítka voleb pro Nový adresář, Del Folder.

Obrázek 2.12-3

Vyvolání souborů

Tlačítko Load se používá k vyvolání vašich instalačních souborů. Jakmile přejdete na

požadovaný soubor a je zvýrazněn v oblasti hlavní obrazovky, stiskněte možnost Načíst

a nastavení se vyvolá z USB flash disku.

Poznámka: Možnost tlačítka Načíst je zakázána, pokud jsou typy souborů BMP nebo CSV

vybraný.

Adresář i soubory mají na stránce 2/2 tlačítka možností Přejmenovat a Vrátit.

Pomocí těchto tlačítek můžete dát existující složce souboru nový název nebo ji ukončit

obrazovka SAVE/REC ALL.

Obrázek 2.12-4

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 73

SIGLENT

Vytvoření adresáře a souboru

Vytvořte nový adresář a soubor stisknutím tlačítka volby Nový adresář nebo Nový soubor.

Zobrazí se následující obrazovka.

Obrázek 2.12-5

● Možnosti a chování nabídky Nový soubor jsou stejné jako nabídky Nová složka.

Jen to má jiný nadpis. Tlačítko volby InputChar přidá vybrané

znak na pozici kurátora v poli Jméno.

● Posuňte kurzor v poli názvu pomocí tlačítek volby „→“ a „←“.

● Otáčejte univerzálním ovladačem pro procházení výběrů znaků. Když

zvýrazníte požadovaný znak, stiskněte univerzální ovladač nebo stiskněte he

Tlačítko volby „InputChar“ pro přidání na konkrétní pozici v poli Name.

● Další možnosti pro BackSpace, DeleteCharacter a CleanName jsou

jsou k dispozici pro pohodlí a jsou přístupné také pomocí knoflíku „Universal“.

stejným způsobem.

● Stiskněte tlačítko volby „Potvrdit“ (když máte pole Název vyplněno jako

požadované) pro uložení souboru na paměťové zařízení. Po volbě „Potvrdit“.

po stisknutí tlačítka se zobrazí „Úspěch úložiště dat!“ krátce zobrazené zprávy a nové

složka nebo soubor se zobrazí na USB flash disku.

74 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

ULOŽIT/VYVOLAT NASTAVENÍ

■ Uložit nastavení do zařízení: Kompletní nastavení je uloženo v energeticky nezávislé paměti.

Když vyvoláte nastavení, osciloskop bude v režimu, ze kterého

nastavení bylo uloženo.

Osciloskop uloží aktuální nastavení, pokud počkáte tři sekundy po posledním

změnit před vypnutím osciloskopu. Osciloskop si toto nastavení vybaví

až příště použijete napájení.

Tabulka 2-41 Uložit nastavení do nabídky funkcí zařízení:

Úvod do nastavení možností

Nabídka pro nastavení Storage/Recall v

Typ Nastavení

osciloskop

Uložte nastavení do interní paměti osciloskopu

Uložit do zařízení

memorátor.

Stiskněte tlačítko volby „Setup“ nebo otočte ovladačem

Nastavení č.1 až č.20

„univerzální“ knoflík pro výběr polohy uložení.

Uložit Dokončení úložiště

Vyvolat Vyvolání úložiště v operaci „Nastavení“.

Obrázek 2.12-6

Uložte nastavení do vnitřního paměti osciloskopu, postupujte podle následujících kroků:

Například: Uložte nastavení, které nastavuje typ zobrazení tvaru vlny na „Dots“ na interní

Paměť.

1)Stiskněte tlačítko „SAVE/RECALL“ pro vstup do nabídky „SAVE/RECALL“.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 75

SIGLENT

2) Stiskněte tlačítko volby „Typ“ a vyberte „nastavení“.

3) Stisknutím tlačítka volby „Uložit do“ vyberte „Zařízení“.

4) Stiskněte tlačítko volby „Setup“ a vyberte „No.1“.

5) Stiskněte tlačítko „DISPLAY“ pro vstup do nabídky „Display“.

6) Stiskněte tlačítko volby „Typ“ a vyberte „Tečky“.

7) Stiskněte tlačítko „SAVE/RECALL“ pro vstup do nabídky „SAVE/RECALL“.

8) Stiskněte tlačítko volby „Uložit“.

Při vyvolání nastavení postupujte podle následujících kroků:

1)Stiskněte tlačítko „SAVE/RECALL“ pro vstup do nabídky zobrazení „SAVE/RECALL“.

2) Stiskněte tlačítko volby „Typ“ a vyberte „Nastavení“.

3) Stisknutím tlačítka volby „Uložit do“ vyberte „Zařízení“.

4) Stiskněte tlačítko volby „Setup“ nebo otočte ovladačem „Universal“ a vyberte „No.1“.

5) Stiskněte tlačítko volby „Recall“.

76 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

■Uložte nastavení na USB flash disk

Tabulka 2-42 Nabídka funkcí Uložit nastavení na USB flash disk:

Úvod do nastavení možností

Zadejte nabídku Setups (Nastavení) pro nastavení Storage/Recall.

Uložit do souboru Uložte data nastavení na USB flash disk.

Přejděte do rozhraní Uložit/Vyvolat a uložte

Uložit

nastavený soubor

Vyvolat Vyvolání uloženého souboru sady

Obrázek 2.12-7

Uložte nastavení na USB flash disk, postupujte takto:

Například: Uložte nastavení, které nastavuje typ zobrazení průběhu na „Dots“ na USB flash

řídit.

Stisknutím tlačítka „SAVE/RECALL“ vyberte „Nastavení“.

1) Vložte USB flash disk do USB hostitelského portu osciloskopu a počkejte, až se zobrazí

osciloskop inicializoval USB flash disk (asi pět sekund).

2) Stisknutím tlačítka volby „Uložit do“ vyberte „soubor“.

3) Stiskněte tlačítko volby „Uložit“ a přejdete do rozhraní Uložit/Vyvolat.

4) Stisknutím tlačítka „Nová složka“ vytvoříte novou složku

5) Stisknutím tlačítka volby „Del folder“ smažete složku

6) Stisknutím tlačítka volby „Upravit“ upravíte složku.

7) Stisknutím tlačítka volby „Nový soubor“ vytvořte nový soubor

8) Stisknutím tlačítka volby „Del file“ smažete soubor

9) Stiskněte tlačítko volby „další stránka“ a stiskněte tlačítko volby „Přejmenovat“.

upravit název souboru nebo složky.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 77

SIGLENT

10) Otočením ovladače „Universal“ vyberte složku a stiskněte možnost „Potvrdit“

a uložíte sadu na USB disk.

Vyvolejte data nastavení z USB flash disku a postupujte podle následujících kroků:

1) Stiskněte tlačítko „SAVE/RECALL“.

2) Stisknutím tlačítka „Typ“ vyberte „Nastavení“.

3) Vložte USB flash disk do USB hostitelského portu osciloskopu a počkejte, až se zobrazí

osciloskop inicializoval USB flash disk (asi pět sekund).

4) Stisknutím tlačítka volby „Uložit do“ vyberte „Soubor“.

5) Stiskněte tlačítko volby „Uložit“ a přejdete do rozhraní Uložit/Vyvolat.

6) Vyberte požadovaný soubor a poté stiskněte tlačítko volby „Načíst“ (asi pět

sekund, zobrazí se výzva „Úspěšné čtení dat“), nyní nastavení

data byla načtena z USB flash disku.

78 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

■ RECALL FACTORY

Tuto možnost můžete použít k vyvolání továrního nastavení.

Tabulka 2-43 Nabídka funkcí z výroby:

Pokyny pro nastavení možností

Typ Factory Pro zobrazení továrního nastavení.

Změňte šířku pásma

Aktualizace BW

osciloskop.

Hloubka Obnovte paměť

Uzdravit se

Update cfg Aktualizujte konfigurační soubor

Načíst Vyvolání továrního nastavení.

Obrázek 2.12-8

ULOŽIT/VYVOLAT KŘIVKU

■Uložte průběhy do zařízení

Tabulka 2-44 Uložit křivku do nabídky funkcí zařízení:

Úvod do nastavení možností

Nabídka pro uložení/vyvolání křivek v

Typ křivek

osciloskopu.

Uložte průběhy do osciloskopu

Uložit do zařízení

vnitřní paměť.

Stiskněte tlačítko volby „křivka“ nebo otočte

křivka č. 1 až č. 10 knob „Universal“ pro výběr uložení

pozice.

Uložit Dokončení úložiště.

Vyvolejte úložiště v „křivce“

Odvolání

úkon

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 79

SIGLENT

Obrázek 2.12-9

Uložte průběhy do vnitřní paměti, postupujte podle následujících kroků:

1). Vložte sinusový signál do kanálu 1 a stiskněte tlačítko „Auto“.

2). Stisknutím tlačítka „SAVE/RECALL“ vstoupíte do nabídky zobrazení „SAVE/RECALL“.

3). Stisknutím tlačítka volby „Typ“ vyberte „křivky“.

4). Stisknutím tlačítka volby „Uložit do“ vyberte „Zařízení“.

5). Stiskněte tlačítko volby „waveform“ nebo otočte knoflíkem „Universal“ pro výběr

"Č.1".

6).Otočením ovladače „Volts/div“ nebo „S/div“ upravte požadovaný tvar vlny.

potřebovat.

7). Stiskněte tlačítko volby „Uložit“.

Vyvolejte křivky, postupujte podle následujících kroků:

1). Stisknutím tlačítka „SAVE/RECALL“ vstoupíte do nabídky zobrazení „SAVE/RECALL“.

2). Stisknutím tlačítka volby „Typ“ vyberte „křivky“.

3). Stisknutím tlačítka volby „Uložit do“ vyberte „Zařízení“.

4). Stiskněte tlačítko volby „waveform“ nebo otočte knoflíkem „Universal“ pro výběr

"Č.1".

5). Stiskněte tlačítko volby „Vyvolat“.

80 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

■ Uložte průběhy na USB flash disk

Tabulka 2-45 Nabídka funkcí uložení křivek na USB flash disk:

Úvod do nastavení možností

Zadejte nabídku křivek pro uložení/vyvolání křivek.

Uložit do souboru Uložení křivek na USB flash disk.

Uložit Dokončení úložiště.

Obrázek 2.12-10

Uložte průběhy na USB flash disk, postupujte podle následujících kroků:

1)Vložte sinusový signál do kanálu 1, stiskněte tlačítko „AUTO“.

2)Stiskněte tlačítko „SAVE/RECALL“ pro vstup do nabídky zobrazení „SAVE/RECALL“.

3) Stiskněte tlačítko volby „Typ“ a vyberte „Křivky“.

4) Vložte USB flash disk do USB hostitelského portu osciloskopu a počkejte, až se zobrazí

osciloskop inicializoval USB flash disk (asi pět sekund).

5) Stisknutím tlačítka volby „Uložit do“ vyberte „Soubor“.

6) Stiskněte tlačítko volby „Uložit“ a přejdete do rozhraní Uložit/Vyvolat.

7)Vytvořte soubor a poté stiskněte tlačítko „Potvrdit“ (asi pět sekund,

výzva, že se na obrazovce zobrazí „Úspěšné uložení dat“)

data průběhu byla uložena na USB flash disk

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 81

SIGLENT

Vyvolejte křivky z USB flash disku, postupujte podle následujících kroků:

1). Stiskněte tlačítko „SAVE/RECALL“.

2). Stiskněte tlačítko „Typ“ pro výběr „Waveforms“.

3). Vložte USB flash disk do USB hostitelského portu osciloskopu a počkejte, až se zobrazí

osciloskop inicializoval USB flash disk (asi pět sekund).

4). Stisknutím tlačítka volby „Uložit do“ vyberte „Soubor“.

5). Stiskněte tlačítko volby „Uložit“ a přejděte do rozhraní Uložit/Vyvolat.

6). Vyberte požadovaný soubor a poté stiskněte tlačítko volby „Načíst“ (asi pět

sekund, zobrazí se výzva „Recall data success“.

na obrazovce), nyní byla načtena data tvaru vlny z USB flash disku.

■ Uložit obrázek

Obraz rozhraní křivky lze uložit na USB flash disk, ale nelze

odvolán. Můžete je otevřít v souvztažném počítačovém softwaru.

Tabulka 2-46 Nabídka funkce ukládání obrazu:

Úvod do nastavení možností

Nabídka pro křivku Ukládání/Vyvolání

Zadejte obrázky

obrázek rozhraní.

Uložit Přejděte do rozhraní Uložit/Vyvolat.

Obrázek 2.12-11

82 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Uložte obrázek průběhu na USB flash disk, postupujte podle následujících kroků:

1). Vyberte požadovaný obraz na obrazovce.

2). Stiskněte tlačítko „SAVE/RECALL“ pro vstup do nabídky „SAVE/RECALL“.

3). Stisknutím tlačítka volby „Typ“ vyberte „Obrázky“.

4). Vložte USB flash disk do USB hostitelského portu osciloskopu a počkejte

osciloskop inicializoval USB flash disk (asi pět sekund).

5). Stisknutím tlačítka volby „Tisk“ vyberte „Uložit obrázek“.

6). Stiskněte tlačítko volby „Uložit“ a přejděte do rozhraní Uložit/Vyvolat“.

7). Stiskněte tlačítko „Uložit“ a přejdete do rozhraní Uložit/Vyvolat

8). Vytvořte název obrázku a poté stiskněte tlačítko „Potvrdit“ (asi pět sekund,

na obrazovce se zobrazí výzva „Uložit data úspěšné“).

nyní byla obrazová data uložena na USB flash disk.

Uložit/vyvolat CSV

Tabulka 2-47 Nabídka funkcí ukládání CSV:

Úvod do nastavení možností

Zadejte CSV Menu pro uložení souboru CSV na USB flash disk.

Data Displayed (Zobrazená data) Nastavte pro uložení zobrazených dat průběhu do souboru CSV.

Depth Maximum Nastavte pro uložení dat maximálního průběhu do souboru CSV.

Para On Nastavte, zda ukládat parametry do souboru CSV nebo ne.

Uložit Vypnuto

Uložit Přejděte do rozhraní Uložit/Vyvolat.

Obrázek 2.12-12

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 83

SIGLENT

Uložte soubor CSV na USB flash disk, postupujte takto:

1). Stiskněte tlačítko „SAVE/RECALL“ pro vstup do nabídky „SAVE/RECALL“.

2). Stisknutím tlačítka volby „Typ“ vyberte „CSV“.

3). Vložte USB flash disk do USB hostitelského portu osciloskopu a počkejte, až se zobrazí

osciloskop inicializoval USB flash disk (asi pět sekund).

4). Stiskněte tlačítko volby „Data Depth“ a vyberte „Displayed“ nebo „Maximum“.

5). Stisknutím tlačítka volby „Para Save“ vyberte „On“ nebo „Off“.

6). Stiskněte tlačítko volby „Uložit“ a přejdete do nabídky Uložit/Vyvolat

rozhraní

7). Vytvořte název souboru a poté stiskněte tlačítko „Potvrdit“ (asi pět sekund

je výzva, že se na obrazovce zobrazí „Úspěšné uložení dat“).

nyní byl soubor CSV uložen na USB flash disk.

84 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

2.13 Systém služeb

Obrázek 2.13-1

Tabulka 2-48 Nabídka funkcí systému Utility 1:

Úvod do nastavení možností

Systém Zobrazuje souhrny osciloskopu

Nastavení stavu.

Otevřete hlas při stisknutí klávesy.

Zvuk

Zavřete hlas při stisknutí kláves.

Zapnuto Zapněte počítadlo frekvence

Čelit

Off Vypnutí počítadla frekvence.

简体中文 Zjednodušená čínština

繁體中文 Tradiční čínština

Angličtina Angličtina

العربیة arabština

Français Francouzština

německy německy

Jazyk

Русский ruština

Španělština Španělština

Portugalská portugalština

日本語 japonština

한국어 korejština

italsky italsky

Další stránka Stránka 1/4 Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte na druhou stránku.

Obrázek 2.13-2

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 85

SIGLENT

Tabulka 2-49 Nabídka funkcí systému Utility 2:

Úvod do nastavení možností

Do self cal Auto self emendation.

Screen Test Spusťte program pro detekci obrazovky

Dělej sám sebe

Keyboard Test Spusťte program pro detekci klávesnice

Test

Test LED Spusťte program pro detekci zesvětlení bodů.

Osciloskop se připojuje k

počítače pomocí kabelu USB. Když vás

Zpět USB USBTMC spusťte prosím software EasyScopeX

vyberte „USBTMC“. Nyní počítač

na obrazovce se zobrazí ikona.

Další stránka Stránka 2/4 Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte na třetí stránku.

Obrázek 2.13-3

Tabulka 2-50 Funkční nabídka systému nástrojů 3:

Úvod do nastavení možností

Aktualizace Osciloskop můžete aktualizovat pomocí USB

firmware flash Driver (asi dvě minuty).

Pass/Fail Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do nabídky „Pass/Fail“.

Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do záznamu průběhu

Záznam

Jídelní lístek.

Nastavení IP

Nastavení IO

GPIB

Další stránka Stránka 3/4 Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte na první stránku.

86 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Obrázek 2.13-4

Tabulka 2-52 Nabídka funkcí systému nástrojů:

Úvod do nastavení možností

1 min, 2 min, 5 min, 10 min

Spořič obrazovky 15 minut, 30 minut, 1 hodina, Nastavení času spořiče obrazovky

2 hodiny, 5 hodin, vypnuto

Záznamník Vstup do funkce záznamníku

Další strana

Obrázek 2.13-5

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 87

SIGLENT

2.13.1 Stav systému

Stisknutím tlačítka volby „Stav systému“ v nabídce Utility zobrazíte

hardwarovou a softwarovou konfiguraci osciloskopu.

Obrázek2.13-6

Tabulka 2-53 Instrukce o stavu systému:

Možnost Úvod

Startup Times (Doby spouštění) Seznam časů spouštěcích pásků.

Verze softwaru Uveďte verzi softwaru.

Verze hardwaru Uveďte verzi hardwaru.

Typ produktu Uveďte typ produktu.

Sériové číslo Uveďte sériové číslo produktu.

2.13.2 Jazyk

Osciloskopy mají uživatelskou nabídku ve dvanácti jazycích pro výběr.

Stisknutím tlačítka „Utility“ → „language“ vyberte jazyk.

88 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Obrázek 2.13-7

2.13.3 Vlastní kalibrace

Postup autokalibrace může optimalizovat cestu signálu při většině měření

přesnost. Tento postup můžete spustit kdykoli. Pokud je provozní teplota

se změní o více než 5 °C nebo jednotky běží déle než třicet minut, měli byste

provést vlastní kalibraci.

Když spustíte vlastní kalibraci, měli byste odříznout všechny sondy a vedení.

Poté stiskněte tlačítko „Utility“ a vyberte „Do self cal“ pro zobrazení sebe sama

Kalibrační menu a proveďte samokalibrační program podle

výzva na obrazovce.

Obrázek 2.13-8

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 89

SIGLENT

2.13.4 Autotest

Stiskněte „UTILITY“ → „Provést autotest“

Tabulka2-54

Možnost Úvod

Screen Test Run Program pro testování obrazovky.

Testování klávesnice Program Testování klávesnice.

Testování LED diod Testovací program LED.

Operační kroky:

1. Test obrazovky:

Vyberte „Test obrazovky“ pro vstup do rozhraní testu obrazovky. Slušivá slova „Press

Tlačítko 'SINGLE' pro pokračování, Stiskněte tlačítko 'RUN/STOP' pro ukončení“, můžete

otestujte stisknutím tlačítka „Single“.

Obrázek 2.13-9

2. Test klávesnice

Vyberte „Test klávesnice“ pro vstup do rozhraní testu kláves, lišty na obrazovce

obdélníkové tvary představují tlačítka na předním panelu. Tvary se dvěma šipkami

vedle nich představují knoflíky na předním panelu. Čtverečky představují knoflík

lisy pro knoflíky stupnice. Otestujte všechny klíče a knoflíky a měli byste to také ověřit

všechna podsvícená tlačítka svítí správně.

Poznámka:

●Při ovládání se na obrazovce zobrazí bílý (barevný LCD) a černý

90 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

(jeden LCD) klid.

●Odpovídající oblast testovaného tlačítka nebo knoflíků se zobrazí zeleně (barevný LCD)

nebo bílá (jeden LCD).

●Ve spodní části obrazovky se zobrazí „Stiskněte třikrát tlačítko RUN/STOP“.

exit“ informační výzva, která ukazuje, že pro ukončení stiskněte třikrát „RUN/STOP“.

test .

Obrázek 2.13-10

3. Test LED

Vyberte „LED Test“ pro vstup do rozhraní zesvětlení, obdélníku na obrazovce

tvary představují tlačítka na předním panelu; tvary příčného obdélníku představují

knoflíky na předním panelu. Čtverečky představují stisky knoflíků pro knoflíky stupnice. The

„Stiskněte tlačítko 'SINGLE' pro pokračování, stiskněte tlačítko 'RUN/STOP' pro ukončení“ je

zobrazeno, můžete stisknout tlačítko „Single“ nepřetržitě pro testování, když

tlačítka svítí, zobrazí se příslušná oblast na obrazovce

zelená (barevný LCD) nebo bílý (jeden LCD).

Obrázek 2.13-11

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 91

SIGLENT

2.13.5 Aktualizace systémového softwaru

■ Pomocí aktualizace firmwaru jednotky USB flash

Software osciloskopu lze aktualizovat přímo přes USB flash disk

proces trvá asi dvě minuty. Postupujte podle následujících kroků:

1. Vložte USB flash disk s postupem firmwaru do USB Host rozhraní zapnuto

na předním panelu osciloskopu.

2. Stisknutím tlačítka „UTILITY“ vstoupíte do nabídky „Utility“.

3. Stisknutím tlačítka volby „Další stránka“ vstoupíte na třetí stránku nabídky „Nástroje“.

4. Stiskněte tlačítko volby „Update Firmware“.

5. Stiskněte tlačítko „SINGLE“ pro zahájení aktualizace softwaru podle výzvy

na obrazovce.

Vypněte osciloskop a znovu jej zapněte, software byl aktualizován. The

osciloskop potřebuje po aktualizaci provést „Do Self Cal“.

Poznámka: Během aktualizace osciloskopu nevypínejte napájení.

2.13.6 Vyhověl/nevyhověl

Funkce Pass/Fail může monitorovat změny signálů a výstup projde nebo selže

signály podle posouzení, zda je vstupní signál v rámci předem definované masky nebo nikoli.

Tabulka 2-55 Nabídka funkcí Pass/Fail 1:

Pokyny pro nastavení možností

Povolit Zapnuto Zapnout funkci Pass/Fail.

Off Vypnutí funkce Pass/Fail.

Zdroj CH1 Výběr vstupního kanálu signálu.

CH2

Operate Stisknutím spustíte test Pass/Fal.

Stisknutím zastavíte test Pass/Fal.

Msg Display On Zapnutí zobrazení informací o časech

Vypnutá křivka vyhovuje/nevyhovuje.

Vypnout zobrazení informací o časech

průběh vyhovuje/nevyhovuje.

Další stránka Stránka 1/2 Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte na druhou stránku

Nabídka Pass/Fal.

92 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Obrázek 2.13-12

Tabulka 2-56 Nabídka funkcí Pass/Fail 2:

Pokyny pro nastavení možností

On Stop test, když dojde k výstupu.

Stop On Output Pokračujte v testu, když dojde k výstupu.

Vypnuto

Nastavení masky Vstupte do nabídky „Nastavení masky“.

Návrat Návrat do hlavní nabídky Pass/Fal.

Next Page Strana 2/2 Návrat na první stránku nabídky Pass/Fail.

Obrázek 2.13-13

Tabulka 2-57 Nabídka funkce Nastavení masky 1:

Pokyny pro nastavení možností

X Mask Otočením ovladače „Universal“ nastavte rozsah

horizontální vůle k průběhu.

xdiv <0,04 div-4,00 div>

Y Mask Otočením ovladače „Universal“ nastavte rozsah

ydiv vertikální vůle k průběhu.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 93

SIGLENT

<0,04 div–4,00 div>

Vytvořit Vytvořte testovací masku podle výše uvedeného

Vůle masky.

Vnitřní

Umístění Vyberte pozici pro uložení vytvořené masky.

Externí

Zadejte druhou stránku „Nastavení masky

Další stránka Strana 1/2

Jídelní lístek".

Obrázek2.13-14

Tabulka 2-58 Nabídka 2 funkce Nastavení masky:

Pokyny pro nastavení možností

Uložit Uložte nastavení vytvořené masky.

Load Vyvolá uložené nastavení masky.

Návrat Návrat do hlavní nabídky nastavení masky.

Poslední strana Strana 2/2 Návrat na první stránku „Nabídky nastavení masky“.

Obrázek 2.13-15

94 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

RUN Pass/Fal test, postupujte podle následující stránky:

1) Stisknutím tlačítka UTILITY vstoupíte do nabídky „Utility“.

2) Stiskněte tlačítko volby „Další stránka stránky1/4“.

3) Stisknutím tlačítka volby „Next Page Page 2/4“ vstoupíte na třetí stránku „Utility

Jídelní lístek"

4) Stiskněte tlačítko volby „Pass/Fail“ pro vstup do nabídky funkcí „Pass/Fail“.

5) Stisknutím tlačítka volby „Povolit test“ vyberte „Zapnuto“.

6) Stisknutím tlačítka volby „Source“ vyberte kanál vstupního signálu.

7) Stisknutím tlačítka volby „Další stránka stránky1/2“ vstoupíte na druhou stránku

„Nabídka Pass/Fail“.

8) Stiskněte tlačítko volby „Nastavení masky“ pro vstup na první stránku „Nabídka masky“.

9) Stiskněte tlačítko „X Mask“; otočením ovladače „Universal“ upravte horizontálu

odbavení.

10) Stiskněte tlačítko „Y Mask“; otočením ovladače „Universal“ nastavte svislou polohu

odbavení.

11) Stisknutím tlačítka „Vytvořit masku“ vytvořte masku a můžete ji také zadat

na další stránce „Nabídky masky“ vyvoláte uloženou masku.

12) Vstupte na druhou stránku nabídky funkcí „Pass/Fail“ a stiskněte „Výstup“

tlačítko volby pro nastavení možnosti výstupu.

13) Vstupte na první stránku nabídky funkcí „Pass/Fail“ a stiskněte možnost „Operate“

tlačítkem vyberte “ ”pro spuštění testu vyhověl/nevyhověl.

Obrázek 2.13-16

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 95

SIGLENT

2.13.7 Záznam průběhu

Záznam průběhu může zaznamenávat vstupní průběh z CH1 a CH2 s maximem

délka záznamu 2500 snímků. Toto chování záznamu lze také aktivovat pomocí

výstup testu vyhovuje/nevyhovuje, díky čemuž je tato funkce obzvláště užitečná pro zachycení

abnormální signály dlouhodobě, aniž byste je sledovali.

Záznam křivek: Zaznamenávejte křivky se zadaným intervalem.

Tabulka 2-59 Nabídka funkcí záznamníku křivek:

Pokyny pro nastavení možností

Record Set Nabídka funkce nahrávání.

Přehrát Nastavit nabídku funkcí Přehrávání.

Režim

Úložiště Nastavení nabídky funkce Úložiště.

Off Vypnutí nabídky záznamu křivek.

CH1

Zdroj CH2 Vyberte kanál zdroje nahrávání.

P/F-OUT

Nastavte časový interval mezi nahráváním

Interval

rámy.

End Frame Nastavte maximální počet záznamových snímků.

(Záznam) Stisknutím spustíte nahrávání.

Fungovat

(Stop) Stisknutím zastavíte nahrávání.

Obrázek2.13-17

96 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Chcete-li zaznamenat průběhy, postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko UTILITY pro vstup do „nabídky nástrojů“.

2. Stisknutím tlačítka volby „Další stránka“ vstoupíte na třetí stránku nabídky „Nástroje“.

3. Stisknutím tlačítka „Record“ vstoupíte do „Nabídky záznamu tvaru vlny“.

4. Stisknutím tlačítka volby „Režim“ vyberte „Záznam“.

5. Stisknutím tlačítka volby „Zdroj“ vyberte kanál vstupního signálu.

6. Vyberte možnost „Interval“ a otáčením ovladače „Univeral“ nastavte časový interval mezi nimi

záznamové snímky.

7. Vyberte „End Frame“, vyberte ovladač „Universal“ pro nastavení maximálního záznamu

rám.

8. Stiskněte “ ” ve volbě “Operate” pro záznam tvaru vlny.

Play Back: Přehrává aktuální křivky záznamu nebo uložené křivky záznamu.

Tabulka 2-60 Nabídka funkcí přehrávání křivek 1

Pokyny pro nastavení možností

Mode Play Back Nastavte nabídku funkcí Play Back.

(Run) Stisknutím spustíte přehrávání.

Fungovat

(Stop) Stisknutím zastavíte přehrávání.

Nastavte režim kruhového přehrávání.

Režim přehrávání

Nastavte režim jednorázového přehrávání.

Interval Nastavte časový interval mezi snímky.

Další stránka Stránka 1/2 Vstup na druhou stránku nabídky Přehrát.

Obrázek 2.13-18

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 97

SIGLENT

Tabulka 2-61 Nabídka funkcí přehrávání křivek 2:

Pokyny pro nastavení možností

Start Frame Nastavte počáteční rámec.

Curr_Frame Vyberte aktuální snímek, který chcete přehrát.

Sada koncového rámu Koncový rám.

Návrat Stisknutím vrátíte tvar vlny

hlavní menu rekordéru.

Next Page Strana 2/2 Návrat na první stránku Play

Nabídka funkcí zpět.

Obrázek 2.13-19

Chcete-li přehrát průběhy aktuálního záznamu, postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko UTILITY pro vstup do „nabídky nástrojů“.

2. Stiskněte tlačítko volby „Mode“ a vyberte „Play Back“.

3. Stisknutím tlačítka volby „Režim přehrávání“ vyberte „ “ nebo „ “.

4. Stisknutím tlačítka volby „Interval“ vyberte časový interval mezi přehráváním

rámy.

5. Stisknutím tlačítka „Next Page 1/2“ přejděte na druhou stránku funkce „Play Back“.

Jídelní lístek".

6. Vyberte možnost „Start Frame“, otáčením ovladače „Universal“ upravte začátek

snímek křivky přehrávání.

7. Vyberte možnost „Koncový rám“ a otáčením ovladače „Univerzální“ upravte konec

snímek křivky přehrávání.

8. Stisknutím tlačítka volby „Další strana 2/2“ se vrátíte na první stránku „Přehrát“.

Jídelní lístek".

9. Stiskněte tlačítko volby “ ” ve volbě “Operate” pro přehrávání křivek.

98 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

2.13.8 Záznamník

Záznam křivek je druhem plynulého záznamu v reálném čase bez mezer

průběh, znamená, že osciloskop může uložit a přehrát průběh pokaždé, když je

zachycený. Je to podobný nástroj pro záznam průběhu a největší záznam

velikost jeho vnitřní paměti je 6M

Tabulka 2-62 Nabídka funkcí záznamu průběhu:

popis možnosti

Trvale zaznamenávejte průběh

Přehrát Přehrání zaznamenaného průběhu, viz tabulka 2-64

Možnost Nastavte správně rekordér, viz tabulka 2-65

Zpět Ukončení funkce nahrávání

Obrázek 2.13-20

Tabulka 2-63 nabídka funkce přehrávání křivky

Popis možnosti

Pauza Pozastavení funkce přehrávání

Restart Restartujte funkci přehrávání

Předchozí Znovu vyvolejte tvar vlny

Další Rychlé přehrání vpřed znovu vyvolaný průběh

Návrat Ukončí vyvolávací rozhraní

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 99

SIGLENT

Obrázek 2.13-21

Tabulka 2-64 Nabídka nastavení rekordéru

Možnost Popis nastavení

Celoobrazovkový průběh záznamu na celou obrazovku

a vyvolání kanálu

Průběh záznamu na rozdělené obrazovce

Divák

Rozdělení a vyvolání kanálu, CH1 je

zobrazeno v horní polovině obrazovky, CH2 je

zobrazeny v dolní polovině obrazovky.

Rekordér uloží kanál

Kontinuální

křivka trvale; dopis

Křivka režimu záznamu pokryje první.

Singl

Záznamník zastaví ukládání průběhu

kdy jeho paměť je až 7M.

Podle bodu při vyvolání křivky obrazovky

obnovit zleva doprava

Replay Mode By frame Při vyvolání bude křivka obrazovky

obnovit zcela podle

čas zachycení každého snímku

Návrat opusťte rozhraní nastavení nahrávání

Obrázek 2.13-22

100 SDS1000CML+/SDS1000DL+ Uživatelská příručka

SIGLENT

Operační krok rekordéru:

1. Stiskněte tlačítko UTILITY pro vstup do „nabídky nástrojů“.

2. Stisknutím tlačítka volby „Další stránka“ vstoupíte na čtyři stránky nabídky „Nástroje“.

3. Stisknutím tlačítka „Recorder“ otevřete příručku k rekordéru.

4. Stisknutím tlačítka „Option“ vyberte požadovaný parametr

5. Stiskněte tlačítko „Recorder“ pro vstup do nabídky Record a poté stiskněte

Tlačítko „Start“ pro spuštění záznamu průběhu

6. Po dokončení záznamu křivky stiskněte tlačítko „Replay“ pro zobrazení

zaznamenaný průběh.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 101

SIGLENT

2.13.9 Dálkové ovládání

Existují dva způsoby dálkového ovládání osciloskopu:

Použijte uživatelsky definované programování

Uživatel může ovládat osciloskop programováním přes standardní SCPI

(Standardní příkazy pro programovatelné přístroje). Více

podrobnosti o příkazech a programování naleznete v Programovací příručce.

Používejte počítačový software nabízený společností SIGLENT nebo jinými výrobci

Uživatel může poslat příkaz pro dálkové ovládání osciloskopu pomocí PC softwaru

EsayScope, který nabízí SIGLENT. Kromě toho „Měření a automatizace

Explorer“, který poskytuje společnost NI (National Instruments Corporation).

slouží k ovládání osciloskopu. Tento osciloskop může komunikovat s PC pomocí

sběrnici USB. Tato část ukáže, jak používat EsayScope ke vzdálenému ovládání

osciloskop přes USB rozhraní.

Ovládání přes USB

Připojte nástroj

Pro připojení osciloskopu (USB zařízení) k PC použijte datový USB kabel.

Instalace zařízení USB

Nastavte osciloskop zpět z USB na USBTMC. Pokud jste nainstalovali EsayScope nebo NI

software, počítač zobrazí dialogové okno průvodce aktualizací hardwaru, které se zobrazí

níže, když poprvé připojíte osciloskop k počítači správně

a nainstalujte si program zařízení „USB Test and Measurement Device“.

postupujte podle pokynů. Níže jsou uvedeny kroky:

102 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 103

SIGLENT

104 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 105

SIGLENT

Výzkumné zařízení

Otevřete software EsayScope; klikněte na „přidat zařízení“ pro výzkum, objeví se vyskakovací okno

v následujícím dialogovém okně klepněte na tlačítko Přidat.

Zkontrolujte zdroj přístroje

Informace o přístroji, které byly zkoumány, jsou jako na obrázku níže. To

zobrazuje číslo přístroje a informace o rozhraní USB.

Test komunikace

Klikněte na “SCPI control” a zvolte “common SCPI”: *IDN?, klikněte na Enter pro odeslání

příkaz. Software přijme data a zobrazí přístroj

informace. Viz obrázek níže.

106 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

2.14 Funkce online nápovědy

Osciloskop má funkci online nápovědy, která poskytuje vícejazyčnou nápovědu

informace a můžete je vyvolat, aby vám pomohly ovládat osciloskop, když

potřebuješ.

Stisknutím tlačítka „HELP“ vstoupíte do stavu nápovědy a stisknutím všech tlačítek jej vyvoláte

odpovídající informace nápovědy. Poznámka: Pokud chcete zobrazit informace nápovědy o

Tlačítko SINGLE a RUN/STOP, musíte je vidět při prvním vstupu

stav nápovědy, protože stisknutím tlačítka SINGLE můžete přejít na další stránku nápovědy

informace a Stisknutím tlačítka RUN/STOP se vrátíte na první stránku nápovědy

informace, když informace nápovědy jiného tlačítka přesahují jednu stránku.

Všechny podnabídky každé hlavní nabídky mají svou nápovědu. Poznámka: Pokud chcete

zobrazit informace nápovědy k podnabídkám na další stránce, nejprve musíte stisknout tlačítko „HELP“

tlačítko pro opuštění stavu nápovědy a přepnutí na nabídku další stránky, poté stiskněte tlačítko „HELP“

otočným ovladačem znovu vstoupíte do stavu nápovědy a stisknutím tlačítek možností podnabídky zobrazíte

jeho pomocné informace.

Obrázek 2.14-1

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 107

SIGLENT

Kapitola 3 Výzva ke zprávám a

Odstraňování problémů

3.1 Výzvové zprávy:

■ Úroveň spouštění na limitu! : Uveďte, že úroveň spouštění je na limitu, když otočíte

knoflík úrovně Trig.

■ Horizontální poloha na limitu! : Uveďte, že horizontální poloha je omezená

když otočíte knoflíkem polohy horizontu.

■ Volty/Div na limitu! : Uveďte, že vertikální napětí se již dotklo

Min 2MV/div nebo Max 10V/div.

■ Poloha napětí na limitu! : Systém by tuto informaci zobrazil, když

vertikální poloha je na hranici.

■ Sec/Div na limitu! : Vyzývá, že Volts/Div je při otáčení v plném rozsahu

knoflík vertikální stupnice.

■ Doba odložení je omezena! : Otočte knoflíkem “Universal”, když doba prodlevy vyprší

maximální nebo minimální hodnotu, systém nyní tuto informaci zjistí.

■ Funkce nejsou použitelné! : V několika speciálních režimech některé funkce

nemohl běžet.

■ Žádný signál! : Systém by tuto informaci zachytil, pokud by signál nemohl

odpovídat podmínkám automatického nastavení. (Použití v automatickém nastavení)

■ Nastavte na limitu! : Šířku pulzu můžete nastavit univerzálním knoflíkem až do

šířka pulzu dosáhla min 20,0 ns nebo max 10,0 s.

■ Místo je prázdné! : Pokud na nějakém místě nemáte uložené žádné průběhy nebo nastavení,

na obrazovce se tato informace zobrazí, když stisknete tlačítko „Recall“.

toto umístění.

■ USB Flash Drive Plug In! : Tato informace se objeví, když převrátíte

USB flash disk do portu USB Host.

■ USB flash disk Vytáhněte! : Tato informace se objeví, když vytáhnete

USB flash disk.

■ Úspěšné ukládání dat! : Uložte data nastavení, data průběhu nebo data obrázku do

interní osciloskop nebo USB flash úspěšné.

108 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

■ Ready Data Success! : Čtení dat nastavení nebo dat křivky z interní části

Osciloskop nebo USB flash byly úspěšné.

■ Nastavte Back USB to printer! : Stisknutím ovladače „S/div“ se objeví toto

informace na obrazovce, když je možnost „Tisk klíče“ nastavena na „Tisk obrázku“

a možnost „Back USB“ je nastavena na „USBTMC“.

■ Jednotka USB Flash není připojena! : Když je možnost „Uložit do“ nastavena na „Soubor“

nebo je možnost „Tisk klíč“ nastavena na „Uložit obrázek“ v nabídce „Uložit/Vyvolat“, stiskněte

tlačítko volby „Save“ nebo knoflík „S/div“ před obrácením USB Flash

Drive do USB Host portu se tato informace objeví na obrazovce.

■ Rekordní úspěch vlny! : Tato zpráva se zobrazí po dokončení nahrávání

průběhy.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 109

SIGLENT

3.2 Odstraňování problémů

1. Po zapnutí osciloskopu zůstane obrazovka tmavá, prosím udělejte to

jako následující kroky:

(1) Zkontrolujte připojení napájecího kabelu.

(2) Ujistěte se, že je zapnutý vypínač.

(3) Po výše uvedených kontrolách restartujte osciloskop.

(4) Pokud se osciloskop po kontrole stále nepoužívá, připojte se k

Siglent

2. Pokud po zachycení signálu není na obrazovce žádná signální vlna, prosím

postupujte podle následujících kroků:

(1) Zkontrolujte, zda je sonda připojena k signálnímu kabelu nebo ne

(2) Zkontrolujte, zda je signálový kabel připojen ke konektoru BNC.

(3) Zkontrolujte sondu, zda je připojena k testovanému zboží či nikoliv.

(4) Zkontrolujte, zda testované zboží vydává signál nebo ne.

(5) Znovu shromážděte signál.

3. Hodnota testovaného napětí je 10x vyšší/nižší než skutečná,

proveďte prosím následující kroky:

Zkontrolujte kvocient útlumu, zda odpovídá poměru útlumu sondy nebo

ne.

4. Zobrazte vlnu, ale ne stálou, proveďte prosím následující kroky:

(1) Zkontrolujte zdroj signálu na spouštěcím rozhraní, zda odpovídá nebo neodpovídá

signálový kanál.

(2) Zkontrolujte režim spouštění: normální signál by měl používat režim spouštění „hrana“.

Video signál by měl používat režim spouštění „Video“. Signál by

zobrazení je stabilní, pouze při použití odpovídajícího režimu spouštění.

(3) Pokuste se změnit „spojku“ na zobrazení „HF Reject“ nebo „LF Reject“, aby

vysoko/nízkofrekvenční rušení spouště by mělo být filtrováno

5. Stiskněte tlačítko „RUN/STOP“, ale bez zobrazení.

Zkontrolujte režim spouštění na rozhraní spouštění, zda je nebo není v „normálním“ nebo

„single“ a zkontrolujte, zda je úroveň spouštění mimo vlnový rozsah. Pokud ano,

nastavte úroveň spouštění do střední polohy nebo nastavte režim spouštění na

Poloha „Auto“. V jiné ruce můžete pro nastavení vybrat tlačítko „Auto“.

110 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

automaticky.

6. Po nastavení Acquisition na Averages nebo Display Persistence time

příliš dlouhý, tvar vlny se obnovuje pomalu.

V těchto nastaveních je to normální

7. Signál se zobrazí jako průběh podobný žebříku

(1) Tento jev je normální. Časová základna je možná příliš pomalá, měli byste se obrátit

knoflík horizontální stupnice pro zvýšení horizontálního rozlišení pro zlepšení

Zobrazit.

(2) Možná je typ zobrazení nastaven na „Vectors“, můžete jej nastavit na režim Dots na

zlepšit zobrazení.

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 111

SIGLENT

Kapitola 4 Servis a podpora

4.1 Udržovat souhrn

Siglent zaručuje, že produkty, které vyrábí a prodává, nebudou obsahovat

vady materiálu a zpracování po dobu tří (3) let (příslušenství

po dobu jednoho roku) ode dne odeslání od autorizovaného Siglent's

distributor. Pokud se produkt nebo CRT ukáže vadný během příslušného období,

Siglent zajistí opravu nebo výměnu, jak je popsáno v úplné záruce

prohlášení.

Chcete-li zajistit servis nebo získat kopii úplného prohlášení o záruce,

kontaktujte prosím nejbližší prodejní a servisní kancelář Siglent.

S výjimkou případů uvedených v tomto souhrnu nebo v příslušném prohlášení o záruce, Siglent

neposkytuje žádnou záruku jakéhokoli druhu, výslovnou ani předpokládanou, včetně, ale bez omezení

implikované záruky prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. V č.p

Společnost Siglent bude odpovědná za nepřímé, zvláštní nebo následné škody

112 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

SIGLENT

4.2 Kontaktujte SIGLENT

MTR Add:3//F, Bldg No.4, Antongda Industrial Zone, 3rd Liuxian Road, Bao'an

Okres, Shenzhen, 518101, PRČína

Tel: 0086-755-3661 5186

E-mail: sales@siglent.com

http://www.siglent.com

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 113

Dodatek A: Výchozí nastavení

možnosti 、 knoflíky nebo

Nabídka nebo systém Výchozí nastavení

tlačítka

Spojka DC

BW limit Vypnuto

Volty/dílek Hrubé

CH1,CH2 Sonda 1X

Invertovat Vypnuto

Vypnout filtr

Volty/dílek 1,00V

Provoz CH1+CH2

CH1 Invert Off

CH2 Invert Off

FFT operace:

MATH Zdroj CH1

Hanning z okna

FFT Zoom 1X

Měřítko dBVrms

Zobrazit rozdělení

Hlavní okno

Pozice 0,00μs

HORIZONTÁLNÍ Sek./dílek 500μs

Zóna okna 50,0μs

Úroveň spouštěcího knoflíku

Typ Vypnuto

Zdroj CH1

KURZOR

Horizontální (napětí) +/-3,2 divs

Vertikální (čas) +/-5 divs

tři možnosti režimu Vzorkování

Průměr 16

ZÍSKAT

Režim vzorkování v reálném čase

Typ vektory

Vytrvat

DISPLAY Gird

Intenzita 60 %

Jas 40 %

Formát YT

114 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+

Nabídka zobrazení nekonečné

Typ Nastavení

SAVE/RECALL Uložit do zařízení

Nastavení č.1

REFA/REFB REFA

Zdroj CH1

REF

REFA vypnuto

REFB vypnuto

Zvuk zapnutý

Počítadlo zapnuto

UTILITY Zpět USB USBTMC

Pass/Fal off

Záznam vypnutý

Typ hrany

Zdroj CH1

Svah stoupá

TRIGGER (hrana)

Režim Auto

Spojka DC

HLADINA 0,00V

Typ puls

Zdroj CH1

Když =

TRIGGER (puls)

Nastavte šířku pulzu 1,00 ms

Režim Auto

Spojka DC

Zadejte Video

Zdroj CH1

Polarita Normální

TRIGGER (video)

Synchronizovat všechny řádky

Standardní NTSC

Režim Auto

Typ Sklon

TRIGGER Zdroj CH1

(Sklon) Čas 1,00 ms

Režim Auto

Typ Alternativa

TRIGGER Zdroj CH1

(Alternativní) Režim Edge

Spojka DC

Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+ 115

Příloha B: Denní údržba a čištění

Denní údržba

Neskladujte ani nenechávejte přístroj na místě, kde bude LCD displej

vystaveny přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození přístroje nebo sond, nevystavujte je

na spreje, kapaliny nebo rozpouštědla

Čištění

Pokud tento nástroj vyžaduje čištění, odpojte jej od všech zdrojů napájení

a vyčistěte jej jemným čisticím prostředkem a vodou. Ujistěte se, že je nástroj

před opětovným připojením ke zdroji napájení.

Chcete-li vyčistit vnější povrch, proveďte následující kroky:

1). Odstraňte volný prach na vnější straně přístroje a sond pomocí a

hadřík nepouštějící vlákna. Buďte opatrní, abyste nepoškrábali průhledný plastový displej

filtr.

2). K čištění nástroje používejte měkký hadřík navlhčený vodou. Použijte an

vodný roztok 75% isopropylalkoholu pro účinnější čištění.

Poznámka:

Abyste předešli poškození povrchu přístroje nebo sond, nepoužívejte

jakékoli abrazivní nebo chemické čisticí prostředky.

116 Uživatelská příručka SDS1000CML+/SDS1000DL+